ОКП 42 1281					Утверждаю:

Ген. директор ООО "Метроник"

О.В. Кошель

20.12. 2018 г

Датчики давления КУРАНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МПКБ.406233.004 РЭ

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.1 Назначение изделия	3

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Состав изделия	8

1.4 Устройство и принцип действия датчика	8

1.5 Упаковка	22

2.1 Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности	23

2.2 Монтаж и подготовка изделия к использованию	23

2.3 Эксплуатация изделия	26

2.4 Измерение параметров, регулирование и настройка однопредельного датчика	27

2.5 Регулирование и настройка унифицированных многопредельных датчиков с круглой платой МЭЛ (см. рис. 8)	28

4 ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ	35

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	36

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	38

7 УТИЛИЗАЦИЯ	39

Приложение А (обязательное)	40

А.1 - Структура условного обозначения датчика	40

А.2 – Пример условного обозначения датчика	41

Приложение Б (обязательное)	42

Таблица Б.1 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДА и Курант-ДИ	42

Таблица Б.2 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДР	43

Таблица Б.3 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДИВ	44

Таблица Б.4 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДД	44

Приложение В (обязательное)	46

Таблица В.1 – Конструктивные исполнения входного узла  датчиков	46

Таблица В.2 – Исполнения по материалам входного узла датчиков	48

Таблица В.3 – Коды климатических исполнений	48

Таблица В.4 – Основная приведенная погрешность датчиков	50

Таблица В.5 – Коды питания	50

Таблица В.6 – Коды выходного сигнала	50

Таблица В.7 - Исполнения оболочки  датчиков по степени защиты	51

Таблица В.8- Коды исполнения корпуса электронного преобразователя и соединителя	52

Приложение Г (обязательное)	54

Приложение Д (справочное)	57

Приложение Е (справочное)	70

Приложение Ж (справочное)	82

Приложение И (справочное)	83

Приложение К  (справочное)	85

Приложение Л (справочное)	86

Приложение М (справочное)	88

- Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчиков давления КУРАНТ (далее по тексту  датчиков).

К эксплуатации изделия допускается персонал, изучивший настоящее руководство.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение изделия

    - Датчики давления КУРАНТ предназначены для работы в системах измерений, контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование избыточного давления (КУРАНТ-ДИ), абсолютного давления (КУРАНТ-ДА), разрежения (КУРАНТ-ДР), избыточного давления-разрежения (КУРАНТ-ДИВ) и разности давлений (КУРАНТ-ДД), в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока.

Предусмотрены исполнения датчиков для применения в контакте с пищевыми продуктами.

    - Датчики КУРАНТ поставляются с нижним пределом измерений, равным нулю или (для измерений давления-разрежения) со смещенным «нулем», находящимся между верхним и нижним пределами измерений.

- По согласованию датчики поставляются со смещением настройки пределов измерений, что обеспечивает возможность измерения давления со сдвигом «нуля», например, атмосферного давления.

- Датчики КУРАНТ-ДИ, ДА, ДД могут использоваться для измерения уровня жидкости гидростатическим методом в открытых или закрытых резервуарах, а датчики КУРАНТ-ДД  для расхода жидкости или газа на сужающем устройстве. Применение датчиков КУРАНТ-ДД в комплексе с блоком питания и извлечения корня позволяет получать линейную зависимость сигнала от расхода.

    - Датчики предназначены для работы при температуре контролируемой среды, соответствующей условиям п.1.1.5.

    - По степени защищенности оболочки от воздействий пыли и воды датчики, в зависимости от модели (см. таблицу В7), имеют исполнения IP54, IP55, IP65, IP67, IP68 и IP69 по ГОСТ 14254-2015.

    - Датчики предназначены для работы в климатических условиях, установленных для групп В4, С1, С2, С3, С4, У2* и У2** по ГОСТ Р 52931-2008 и исполнений УХЛ 2 УХЛ 2**, УХЛ 3.1, УХЛ 3.1*, УХЛ 3.1** и специальное исполнение по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 55; 40; 30; 10 °С и от плюс  5(1) °С до плюс 50, 55, 70, 80, и 85 °С и относительной влажности от 80 до 100 % - в зависимости от модели датчика и особенностей заказа (приложение В, таблица В.3).

    - Датчики предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,6 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

    - Датчики для работы в контакте с пищевыми продуктами, выполнены с применением материалов, разрешенных для такого контакта согласно РТМ-27-72-15-82.

    - Датчики предназначены для работы при питании от источника постоянного тока с напряжением Uп=15-36 В (по согласованию - в пределах 11В≤Uп≤42 В) с нестабильностью не более 2 % номинального значения.

    - При заказе датчика указывается условное обозначение датчика согласно структурной схеме, приведенной в приложении А.

- Поставка датчиков с пределами измерений в кг/см2 или в других единицах измерения давления, производится по требованию потребителя, отраженному в заказе.

  - Технические характеристики

    - Условное обозначение, включая наименование, модель, основные параметры и исполнения датчиков соответствуют обозначениям, указанным в приложениях А, Б, В.

    - Датчики подразделяются (см. приложение Б) на две группы:

- - однопредельные и

- -унифицированные многопредельные.

- Соответственно датчики поставляются с одним, или с несколькими диапазонами измерений, предусмотренными для данной модели, могут быть неперестраиваемыми и перестраиваемыми однопредельными; а также многопредельными (см. таблицы Б.1-Б.4).

- Однопредельный датчик должен иметь один предел (диапазон) измерений, выбираемый из ряда, указанного для модели датчика.

- По предварительно согласованному заказу, однопредельный датчик может быть изготовлен с перестраиваемым электронным преобразователем, обеспечивающим возможность настройки датчика на смещенные пределы измерений в допустимом диапазоне значений, отвечающем ограничению (1.1).

| - DPmin ≥ Кд·DPmax | - (1.1), |
| --- | --- |

- Многопредельный датчик должен обеспечивать возможность настройки (переключения) на любой диапазон в пределах ряда, указанного для модели и отвечающего условию (1.1),

- где DPmin и DPmax – соответственно минимальный и максимальный допустимые диапазоны измерений датчика выбранной модели. DPmax выбирают по таблицам Б1-Б4 в зависимости от модели датчика, Кд – коэффициент кратности переключения, который может быть от Кд=1 до минимального значения, равного Кд=0,1 или Кд=0,25 – в зависимости от исполнения датчика и модуля электроники (см. п.п. 2.5)

Датчик поставляется настроенным на один из пределов модели с нижним пределом измерений, равным «нулю» (см. таблицу Б.1) или, при настройке на измерение давления-разрежения,- на значение между нижним и верхним пределами.

По предварительно согласованному заказу датчики могут быть настроены со смещением пределов и при этом поставляются как неперестраиваемые или как перестраиваемые на заказанные пределы.

Изменение пределов датчиков производится потребителем в диапазоне настроек модели в соответствии с требованиями данного документа и паспорта на датчик.

    - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков о, выраженные в процентах от диапазона измерений / диапазона изменения выходного сигнала, равны ±0,15; ±0,25; ±0,5; ±1,0 %  в зависимости от модели, пределов измерений и заказа.

Максимальная основная приведенная к диапазону измерений / диапазону изменения выходного сигнала погрешность (о) датчика после перестройки его диапазона с необходимой коррекцией нуля и диапазона, минимизирующей отклонение от номинальной характеристики датчика, не должна превышать ±0,25; ±0,5; ±1,0 и ±1,5 %  для датчика с исходной погрешностью (при поставке) ±0,15; ±0,25; ±0,5 и ±1,0 % соответственно.

При восстановлении исходного предела измерений, основная погрешность датчика восстанавливается (до погрешности при поставке) с корректировкой «нуля» и «диапазона».

Корректная оценка, подстройка датчика и снижение основной погрешности на новом диапазоне, обеспечиваются согласно правилам п.п. 2.4 - 2.5 и раздела 4.

    - Вариация выходного сигнала датчика не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

    - Датчики имеют линейную номинальную статическую характеристику с возрастающим (или убывающим) в зависимости от входной величины сигналом постоянного тока или напряжения в пределах 0÷5 мА, 0÷20 мА, 4÷20 мА, 1÷5 В (Приложение В.6).

    - Питание датчика должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением Uп=12÷36 В (по согласованию  от 8 В до 42 В)  при нестабильности не более 2% номинального значения.

Для датчиков с сигналом 4÷20 мА напряжение питания Uп и сопротивление нагрузки Rн (включая сопротивления линии связи и барьера искробезопасности) следует выбирать в соответствии с условием.

| Uп≥(Uпmin+Rн·Imax), | (1.2) |
| --- | --- |

где Uп – напряжение питания на выходе источника, В;

Uпmin  значение минимального допустимого напряжения питания, подводимого к датчику;

Imax=20 (мА)  максимальный сигнальный ток;

Rн  сопротивление нагрузки (кОм), включая сопротивление линии связи и барьера искробезопасности.

При основной поставке датчика с сигналом 4÷20 мА и Uп≥12В принимается Un min= 12 В.

При Uп от 8 В до 12 В для расчета Rн по формуле (1.2) следует принимать Uпmin =8 В.

Допустимые пульсации напряжения питания выбираются потребителем в зависимости от допустимых пульсаций в сигнальной цепи и результирующей погрешности измерений с учетом наводок на линии и фильтрации помех на выходе источника и на нагрузке

    - Сопротивление нагрузки (включая сопротивление линии связи) должно быть:

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 5), (1 - 5) В - не менее 1 кОм;

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 10), В - не менее 2 кОм;

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 5), (5 - 0) мА - не более 2 (2,5) кОм;

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 20), (20 - 0) мА - не более 500 (1000) Ом,

- для датчиков с выходным сигналом (4 - 20), (20 - 4) мА - в пределах значений, определяемых зависимостью:

Rн ≤ (Uп - Uпmin)/Imax,								(1.3)

где Rн - сопротивление нагрузки (не более 1 кОм), включая сопротивление линии связи, кОм;

Uп – напряжение источника питания датчика, В;

Uпmin - минимальное допустимое напряжения питания датчика (для типовых случаев Uпmin = 12 В);

Imax – максимальное значение выходного сигнала тока, мА.

- Примечание - В скобках указаны максимальные значения сопротивлений нагрузки, которые допускаются при использовании источников питания с номинальным напряжением питания от 36 до 42 В

    - Линия связи:

- трех- или четырехпроводная линия связи при выходном сигнале (0 - 5), (5 - 0) мА, (0 - 20), (20 - 0) мА, (4 - 20), (20 - 4) мА или (1 - 5) В, (0 - 5) В, (0 - 10) В, (0,5 - 4,5) В;

- двухпроводная (по специальному заказу - трех- или четырехпроводная) линия связи при выходном сигнале (4 - 20), (20 - 4) мА.

Схемы внешних электрических соединений датчиков приведены в приложении Г.

    - Мощность, потребляемая датчиками от источника постоянного тока:

а) при сигнале 0÷20 мА, 4÷20 мА и частотном сигнале  не более 1 Вт;

б) при сигнале 0÷5 мА, 1÷5 В  не более 1,4 Вт.

    - Датчики различных моделей (приложение Б) имеют исполнения

- (приложение В) по степени защищенности (ГОСТ 14254), климатической устойчивости и категории размещения (ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 15150), схемы подключения (приложение Г), общие виды, типовые варианты монтажа, габаритные и установочные размеры (приложения Д и Е), которые выбирают в зависимости от задач и условий эксплуатации.

По предварительно согласованному заказу, датчики могут изготавливаться в исполнении, соответствующем группе устойчивости Д2 по ГОСТ Р 52931-2008 для пределов рабочих температур и влажности, выбираемых согласно ГОСТ Р 52931-2008 .

    - Датчики сохраняют работоспособность при отсутствии в приемных полостях и на мембранах наледи, твердых и вязких осадков, нагаров.

    - По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют виброустойчивому исполнению N3 по ГОСТ Р 52931-2008. Дополнительная приведенная (к диапазону) погрешность датчика, вызванная воздействием вибрации с параметрами, соответствующими виброустойчивому исполнению N3 по ГОСТ Р52931-2008, не должна превышать 0,2 %, 0,4 % и ±0,6 %  для настройки датчиков с основной погрешностью ±0,25; ±0,5 и ±1 % соответственно.

    - Дополнительная приведенная  к диапазону измерений / диапазону изменения выходного сигнала погрешность датчиков (t), вызванная изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С, не должна превышать значений, определяемых формулой:

| - t = ±Кt(0,8 + 0,2P’max/ Pmax) | - (1.3), |
| --- | --- |

- где Кt - коэффициент, принимающий значение:

- 0,15 %/10 °C для датчика с основной погрешностью ׀׀=0,15 %;

- 0,25 %/10 °C для датчиков с основной погрешностью ׀׀=0,25 %;

- ±0,45 %/10 °C для датчиков с основной погрешностью ׀׀=0,5 % и

- 0,6 % для датчиков с с основной погрешностью ׀׀=1,0 %;

- P’max и Pmax - соответственно максимальный и действительный верхний пределы измерений для данной модели датчика.

- По предварительно согласованному заказу, перестраиваемый (многопредельный) датчик может поставляться с нормированием температурной погрешности (t) для всех диапазонов модели, на которых она будет использоваться.

    - Дополнительная приведенная погрешность датчика от изменения напряжения питания, подводимого к датчику или при изменении сопротивления нагрузки в допустимых пределах, указанных в п.п. 1.2.6. и 1.2.7, не превышает 0,3 основной погрешности датчика по п. 1.2.3.

    - Датчики КУРАНТ-ДА, ДИ, ДР, ДИВ сохраняют свои параметры и выдерживают перегрузку измеряемым давлением:

- -до 1,25Pв- при верхних пределах до 10 МПа;

- -до 1,15Pв- при верхних пределах свыше 10 МПа,

- где Рв – верхний предел максимального диапазона измерения датчика.

- Датчики разности давлений КУРАНТ-ДД выдерживают рабочее давление, указанное в приложении Б4 а также и кратковременную одностороннюю перегрузку (в течение 15 мин) этим давлением.

- . После перегрузки, в зависимости от времени ее действия и условий работы датчика, может потребоваться подстройка нуля.

    - Изменение выходного сигнала «р» датчиков КУРАНТ-ДД при изменении рабочего избыточного давления на каждые 10 % предельно допускаемого значения не должно превышать значений, определяемых формулой:

| р=±Kр·∆Pраб·(P'max/Pmax) | (1.4) |
| --- | --- |

- где ∆Pраб - изменение рабочего избыточного давления в МПа;

- P'max, Pmax – соответственно максимальный и действительный верхний пределы измерений для данной модели датчика;

- Kр – коэффициент, принимающий значение в зависимости от модели:

- 0,025 %/МПа– для моделей 2430, 2434, 2440, 2450, 2460;

- 0,08 %/МПа- для моделей 2420, 5420, 5430;

- 0,2 %/МПа- для моделей 1401, 1402, 2410, 5410.

    - Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее:

- 20 МОм при при нормальных условиях;

- 1 МОм при температуре окружающего воздуха от (303) °С и относительной влажности до 98-100 %.

    - Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи датчика, а также при подаче напряжения обратной полярности.

    - Межповерочный интервал датчиков согласно МП 202-002-2019 «Датчики  давления КУРАНТ. Методика поверки».

    - Средняя наработка на отказ 110000 часов

Примечание – Уход НУЛЯ по технологическим причинам (в связи с установкой или переустановкой датчика, нарушением нормального режима работы и т.п.) к отказам не относится.

  - Состав изделия

    - Комплект поставки датчика указан в таблице 1.

Таблица 1- Комплект поставки

| Обозначение документа | Наименование | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МПКБ. 406233.004 | Датчик давления КУРАНТ-ДА, -ДИ, -ДР, -ДИВ, или -ДД | 1 | Поставляется в соответствии с заказом. |
| МПКБ. 406233.004 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | Допускается прилагать по 1 экз. на партию датчиков, поставляемых в один адрес. |
| МПКБ. 406233.004 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Кабельная часть соединителя | 1 | Ответная часть приборной части соединителя датчика согласно таблице В8. |
|  | Комплект монтажных частей | 1 | В соответствии с приложением И (см. таблицу И1)– по предварительно согласованному заказу |

Примечание – Конструктивные исполнения и характеристики монтажных частей устанавливаются документацией на них и настоящим руководством не нормируются. Обозначения комплекта монтажных частей приводятся для предварительного согласования заказа комплекта монтажных частей к поставляемому датчику.

  - Устройство и принцип действия датчика

    - По принципу действия и устройства датчики подразделяются на манометрические (КУРАНТ-ДИ, ДА, ДР и ДИВ) и дифманометрические (КУРАНТ-ДД).

Они имеют мембранный первичный преобразователь и электронный модуль (блок) с конструктивными исполнениями, обусловленными спецификой эксплуатации, особенностями и пределами измерений, входами для подачи давления и соединителями для подключения к линии связи.

Разновидность, модель и исполнения датчика следует выбирать по всей совокупности признаков и описаний, отраженных в данном руководстве.

    - В манометрических датчиках абсолютного давления (КУРАНТ-ДА), мембранный элемент преобразует перепад давления контролируемой среды относительно абсолютного (опорного) давления в герметизированной полости. В этих датчиках явный вход имеется только для давления контролируемой среды. Опорное давление в герметизированной полости должно быть достаточно стабильным, что достигается откачкой газа из полости до глубокого вакуума. В ряде случаев, например, в датчиках для высоких давлений. стабильность достигается без глубокого вакуума, при помощи электронных средств компенсации температурной погрешности.

    - В манометрических датчиках избыточного давления (КУРАНТ-ДИ), разрежения (КУРАНТ-ДР), и избыточного давления- разрежения (КУРАНТ-ДИВ), мембранный элемент преобразует давление контролируемой среды относительно атмосферного давления. В этих датчиках, имеется явный вход для контролируемой среды (штуцер и т.п.) и отверстие или специальный канал (например, в кабеле) для связи с атмосферным давлением или полость с опорным давлением, равным атмосферному. Полость опорного давления может быть изолирована от атмосферного давления, если погрешность от колебаний опорного давления можно не учитывать. Это, как правило, относится к датчикам давления с диапазоном более (2,5-10) МПа.

    - В дифманометрических датчиках (КУРАНТ-ДД) мембранный элемент сравнивает два рабочих давления контролируемой среды и имеет два явных входа, что и обеспечивает измерение разности давлений. Такой датчик является наиболее универсальным и может использоваться для измерений избыточного давления и разрежения.

- Особенностью большинства дифманометрических датчиков является то, что они рассчитаны на измерение относительно малых перепадов давлений на фоне значительно большего избыточного давления и многократной односторонней перегрузки этим давлением.

    - По конструктивным исполнениям, уровню специализации и унификации датчики разделяются на однопредельные и унифицированные многопредельные.

- Однопредельные датчики по сравнению с унифицированными многопредельными датчиками характеризуются большей специализацией, разнообразием исполнений:

- - по защищенности, условиям эксплуатации, контролируемым средам;

- -по конструкции корпусов, устройств ввода давления, электрических соединителей.

- Корпусные элементы однопредельных датчиков выполнены преимущественно из нержавеющих сталей и сплавов.

- Однопредельные датчики, будучи однопредельными, могут поставляться со смещенным диапазоном или с возможностью перестройки диапазона.

- Унифицированные многопредельные датчики имеют следующие особенности:

- -они имеют модульную (но единую) конструкцию, включающую механически соединенные первичный измерительный блок с расположенным в нем тензопреобразователем и блок электроники;

- -первичный блок выполнен в корпусе преимущественно из нержавеющих сталей и сплавов.

- -блоки электроники имеют алюминиевый унифицированный корпус в круглом исполнении и расположенный в нем модуль электроники с элементами переключения диапазонов и регулировки нуля и диапазона;

- - датчик настраивается и, при необходимости, переключается потребителем на один из диапазонов модели в интервале (как правило) от 10 до 100% максимального верхнего предела. Диапазоны, на которые датчик может быть настроен и переключен, оговариваются в заказе;

- - органы настройки унифицированных многопредельных датчиков расположены под удобно открываемой крышкой, что необходимо для переключения и подстройки пределов. Это достигается блочным исполнением конструкции корпуса и более просторным размещением модуля электроники.

    - Общие виды, габаритные, присоединительные размеры датчиков представлены в приложении Д. Типовые варианты и параметры их монтажа - в приложении Е, а схемы подключения - в приложении Г.

- Далее приводится описание конструкций, исполнений и особенностей применения датчиков.

    - Конструктивные исполнения и особенности однопредельных датчиков

      - Однопредельные датчики имеют ряд специализированных конструкций и модификаций, диктуемых разнообразием объектов, условий и задач измерений.

- Схематично конструктивные исполнения датчиков представлены на рисунках 1 и 2.

      - Манометрические однопредельные датчики КУРАНТ-ДА, ДИ, ДР и ДИВ (см. на рисунке 1) выполнены в виде моноблока, который имеет скомпонованные вдоль оси датчика:

- - штуцер, или гнездо, или фланец 2 с каналом подвода давления к мембранному тензопреобразователю 3  или с открытой (фронтальной) мембраной 1, которая связана с тензопреобразователем 3 через разделительную жидкость «а» или шток «б»;

- - цилиндрический корпус (кожух) 10 с соединителем 12, закрепленным на основании 11, расположенном в конце корпуса;

- - расположенный в корпусе модуль электроники (МЭЛ) 5 с джампером 8 и резисторами 6 и 7 для подстройки «нуля» и «диапазона», соединенный с коллектором 4 тензопреобразователя 3 и подключаемый к линии связи через соединитель 12. Джампер служит для перестройки датчика на другой диапазон, если он заказан.

- Соединитель может быть в кабельной муфты.

- В однопредельных датчиках кабельная муфта обычно применяется вместе с встроенным кабелем (см. рисунок 1, вариант В соединителя).

- Датчики в базовом исполнении имеет общее (широкое) назначение, поскольку имеет самую простую конструкцию.

В датчике с входной измерительной мембраной тензопреобразователя измеряемое давление преобразуется в деформации тензомоста непосредственно. В датчике с разделительной мембраной измеряемое давление передается на мембрану тензопреобразователя через жидкость или шток. Эти особенности датчиков с измерительной и разделительной мембраной на входе позволяют выбирать из них варианты для широкого круга условий и требований.

Датчики с открытой (фронтальной) мембраной имеют специализацию применительно к среде измерений. Они предназначены для работы в контакте с агрессивными, с вязкими, пищевыми средами. Однако и здесь исполнение мембраны зависит от агрессивности, температуры среды.

- Для высокотемпературных сред (например, нагретых пищевых масс или пластмасс) применяются датчики давления с удлиненным штуцером и открытой жесткой мембраной по варианту Д (см рисунок Д9).

- Для химически активных, сильно нагреваемых сред, желательно применять жесткую мембрану, связанную штоком с тензопреобразователем (см. вариант Д, И ввода P).

- Для сыпучих сред с абразивным воздействием на вход датчика предусмотрены варианты исполнений датчиков с открытой резиноподобной толстой мембраной, выполненной в штуцере или фланце (см. рисунок 1, варианты Г, Д, Л, М).

Датчики с кабельной муфтой с гнездом (возможно и с штуцером) на входе, могут быть выполнены в герметичном исполнении и применены как погружные, например, для измерения уровня жидкости в емкостях и скважинах.

Для сложных условий с погружением в жидкость на сравнительно большую глубину (десятки метров) датчики абсолютного давления КУРАНТ-ДА в исполнении, показанном на 
рисунке1(В, Ж, И) и рисунке Д4, могут использоваться вместо датчиков избыточного давления (КУРАНТ-ДИ) для измерений гидростатического давления (уровня) в комплексе с барометром, позволяющим вносить поправку на изменение атмосферного давления. В качестве барометра может быть использован также датчик КУРАНТ-ДА для измерения колебаний атмосферного давления.

- Для неагрессивных сред, газа, воздуха, при низких давлениях могут быть применены открытые мембраны с жидкостным разделителем (см. вариант Г, Ж, Л).

      - Однопредельные дифманометрические датчики (см. рисунок 2) отличаются от манометрических тем, что имеет не один, а два входа давления (суммирующий и вычитающий). Они имеют два исполнения - с штуцерами и с гнездами без разделительных мембран.

- Основное назначение таких дифманометрических датчиков - измерения перепада, расхода и уровня в тяжелых условиях, например, на железнодорожном, водном транспорте, на авиасредствах, в геологоразведке.

1 – открытая (фронтальная) воспринимающая мембрана с жидкостным разделителем «а» (вар. Г,Ж,Л) или штоком «б» (вар. Д.И.М);

2 – узел ввода давления (штуцер, фланец, гнездо) без разделителя;

3 – тензопреобразователь мембранный (вар. А,Г,Е,Ж,К,Л) или мембранно-штоковый (вар. Д,И,М);

4 – коллектор тензопреобразователя;

5 – печатная плата модуля электроники (МЭЛ);

6 и 7 – переменные резисторы для подстройки «нуля» и «диапазона»;

8 – перемычка (джампер) для перестройки диапазона;

9 – провода для связи модуля электроники (МЭЛ) с соединителем;

10 – кожух (корпус);

11 – основание соединителя;

12 – соединитель (соединитель – см. вар. А,Б, или кабельная муфта – см. вар. В);

13 – шлейф для соединения тензопреобразователя с модулем электроники;

- Рис. 1 – Конструктивные схемы малогабаритных манометрических  датчиков Курант-ДА моделей 1001-1008, Курант-ДИ моделей 1101-1109; Курант-ДР моделей 1201,1202, 1206 и Курант-ДИВ моделей 1301, 1302, 1306

Р(+), Р(-) – давление на суммирующем и вычитающем входах датчика;

1 – суммирующий (плюсовой) вход (штуцер – вар. А или гнездо – вар Б);

2 – вычитающий (минусовой) вход (штуцер – вар. А или гнездо – вар Б);

3 – корпус дифференциального (первичного) преобразователя;

4 – канал суммирующего входа давления;

5 – канал (трубка) вычитающего входа давления;

6 – тензопреобразователь давления;

7 – гермоввод (герметичный коллектор);

8 – кожух;

9 – шлейф для связи тензопреобразователя с модулем электроники (МЭЛ);

Прочие составные части указаны на рис. 1.

Рис. 2 – Конструктивные схемы малогабаритного дифманометрического датчика Курант-ДД моделей 1401 (вар. А) и 1402 (вар. Б).

    - Конструктивные исполнения и особенности унифицированных многопредельных датчиков.

      - Унифицированные многопредельные датчики имеют несколько базовых конструкций. Каждая типовая конструкция представлена рядом исполнений, отличающихся незначительными модификациями конструкции, диапазонами.и некоторыми другими параметрами.

- Далее рассмотрим эти типовые конструкции на основе схематичных изображений (см. рис.3-5).

      - Конструктивные схемы датчиков, построенных по принципу двухмембранного дифманометра, представлены на рис.3. Базовый вариант датчика - дифманометрический.

- Манометрические датчики отличаются в зависимости от измеряемого давления (КУРАНТ-ДИ, ДР, ДИВ и ДА) так, как указано в п.п. 1.4.1- 1.4.4. Они имеют положительные свойства, сходные с дифманометрическими датчиками.

- В датчиках этого типа полость корпуса 1, расположенная между мембранами 2 и 3, заполнена кремнийорганической жидкостью 11, которая создает жесткую гидравлическую связь между мембранами и препятствует изменению расстояния между мембранами под действием статического давления (сжатия), что обеспечивает требуемую точность измерений. Этим обеспечиваются синхронная деформация одной и другой мембран под действием перепада давлений.

- При перегрузке давлением P(+) или P(-) мембрана 2 (или 3) упирается в профилированную поверхность, что позволяет выдерживать давление, во много раз превышающее измеряемый перепад. Особенно важно это свойство в дифманометрах, работающих при измерениях расхода по перепаду на сужающих устройствах.

- Деформация мембран под действием перепада давлений приводят к пропорциональному разбалансу моста тензопреобразователя 12. Тензопреобразователь электрически соединен через гермоввод 14 и горловину 13 с блоком электроники 15 (БЭЛ), который снабжен соединителем 16 для подключения датчика к вторичной аппаратуре через линию связи.

- Преобразуемая величина определяется перепадом давления на мембране 2 относительно давления на мембране 3 (на входах 6 и 7).

- Датчики данного типа наиболее универсальны. Они могут применяться для измерений давлений и перепадов давления газа, жидкости, для измерений уровня, плотности жидкости а также расхода жидкости и газа по перепаду давлений на сужающих устройствах.

      - Конструктивная схема датчиков, построенных по принципу одномембранного («сухого») дифманометра, представлена на рис.4. Базовый вариант датчика – дифманометрический. Манометрические варианты (КУРАНТ-ДИ, ДР и ДИВ) несущественно отличаются от дифманометрического. Преобразуемая величина определяется перепадом давлений на входах 6 и 7.

- Особенностью датчиков этой конструкции является их высокая чувствительность. Соответственно они предназначены для измерений весьма низких давлений и перепадов давлений преимущественно газа и не предназначены для измерений абсолютного давления.

      - Конструктивные схемы унифицированных многопредельных датчиков, построенных по манометрическому принципу с разделительной мембраной и без нее, представлены на рис. 5.

- Эти датчики сходны с однопредельными по принципам преобразования и конструктивными схемам (см. п. 1.4.2 и рис. 1).

- К отличиям этих датчиков от однопредельных относятся: собственно многопредельность; увеличенные размеры мембран, фланцев, блока электроники, повышенные функциональные возможности и эксплуатационные удобства, гибкость настройки применительно к условиям объекта.

- Все варианты конструкций унифицированы по применяемым блокам электроники 7, соединителям 8, гермовводам 5, тензопреобразователям 4.

- Варианты А, Б и В имеют мембранно-жидкостные разделители с унифицированными мембранами 2 и разделительной жидкостью. Вар. А и Б имеют унифицированные корпуса 3.

- Особенности конструктивных исполнений:

- - в вар. А применяется фланец с штуцерным входом;

- - в вар. Б применяется фланцевый корпус 3 с открытой мембраной 2. Фланец снабжен отверстиями для болтового крепления и предназначен для торцового уплотнения (здесь не показаны);

- - в конструкции вар. В применяется фланец с открытой мембраной 2 и с конусным корпусом 3 и накидной гайкой 6 для уплотнения по стандарту DIN (для пищевых сред);

- - в вар. Г применен корпус 3 в виде штуцера без мембранно-жидкостного разделителя.

Р (+) и Р (-) – давление на суммирующем и вычитающем входах датчика;

Р – давление (избыточное или разрежение), Ра – атмосферное давление, Ро – опорное абсолютное давление (например вакуум).

1 – корпус; 2 – мембрана со стороны давления Р (+); 3- мембрана со стороны давления

Р (-) или Ра, или Ро; 4,5,8 и 9 – варианты крышек; 10 – герметизирующий колпак; 11 – разделительная жидкость; 12 – тензопреобразователь; 13 – горловина; 14 – гермоввод;

15 – корпус блока электроники; 16 – соединитель

- Рис. 3 – Конструктивные схемы двухмембранных унифицированных многопредельных датчиков. Датчики Курант-ДД моделей 2410-2460 (вар. А), Курант-ДИ моделей 2110-2140, Курант-ДР моделей 2210-2240, Курант-ДИВ моделей 2310-2340 (вар. Б) и Курант-ДА моделей 2020-2040 (вар. В).

P(+) и P(-) - давление на суммирующем и вычитающем входах датчика КУРАНТ-ДД

В датчиках КУРАНТ- ДР и КУРАНТ- ДИВ на вход P(-) - подается разрежение.

1 - фланец; 2 - корпус; 3 - мембрана; 4 - жёсткий центр; 5 - шток; 6, 7 - входы давления P(+) и P(-); 8 - тензопреобразователь (рычажный); 9 - гермоввод ; 10 - горловина; 11 - блок электроники; 12 - соединитель.

Рис. 4 - Конструктивная схема одномембранных унифицированных многопредельных датчиков, построенных по принципу "сухого дифманометра".

Датчики: КУРАНТ-ДД моделей 5410-5430, КУРАНТ-ДИ моделей 5110-5130, КУРАНТ-ДР моделей 5210-5230, КУРАНТ-ДИВ моделей 5310-5330.

1-фланец с штуцером; 2 – мембрана разделительная; 3 – корпус; 4 – тензопреобразователь; 5 – гермоввод; 6 – гайка накидная; 7 – корпус блока электроники; 8 – соединитель

Рис. 5 – Конструктивные схемы унифицированных многопредельных датчиков, построенных по манометрическому принципу с разделительной мембраной и без нее.

    - Устройство и принцип действия модуля (блока) электроники

      - Модули электроники (МЭЛ) однопредельных и унифицированных многопредельных датчиков имеют схемы, сходные по принципам построения, но различающиеся по сложности структуры, функциональным и эксплуатационным возможностям.

Схема многопредельных датчиков значительно сложнее схемы однопредельных датчиков, поскольку в ней реализованы функции переключения пределов с соответствующим усложнением схем усиления, термокомпенсации и линеаризации.

- Составные части схемы МЭЛ являются следующие функциональные элементы:

– вторичный источник питания (ВИП), обеспечивающий питание тензомоста (ТМ) и всей схемы;

– преобразователь напряжения тензомоста в ток (ПНТ);

– цепь (потенциометр) настройки «нуля»;

– цепь (потенциометр) настройки «чувствительности» («диапазона»);

– цепи линеаризации;

– цепи температурной компенсации «нуля» (ТКН) и чувствительности (ТКЧ);

– узел перестройки диапазонов.

      - Модуль электроники (МЭЛ) однопредельного датчика со стороны передней панели показан на рис. 7.  На панели расположены контакты выхода к соединителю (Х1), элементы подстройки «нуля» («0»), диапазона («D») и перемычка (джампер «SW1») для смещения диапазона.

- Соединение МЭЛ с соединителем выполняется распайкой монтажным проводом. Если соединитель выполняется в виде кабельной муфты с кабелем, то соединение с платой выполняется через контакты микроразъема, подпаянные к кабелю. Схемы передней панели МЭЛ и соединений однопредельных датчиков показаны на рис. 6. Внешняя схема подключения однопредельного датчика приведена в приложении Г (см. рис. Г1 и Г2).

Вар. А,Б,В – схемы двух-, трех-, и четырехпроводных соединений МЭЛ с соединителями типа РМ, РС и СНЦ;

Схемы вариантов с кабельной муфтой отличаются от А,Б и В отсутствием соединителя и прямым подключением к МЭЛ кабеля через микроразъемы 5.

1 – плата МЭЛ; 2 – перемычка (джампер) для перестройки диапазона; 3 и 4 – корректоры «нуля» и диапазона; 5 – контакты (или микроразъемы) для соединения с соединителем (кабелем); 6 – провода соединения; 7 – соединитель.

- Рис. 6 – Схемы передней панели МЭЛ и электрических соединений малогабаритных датчиков.

      - Блок электроники многопредельных датчиков унифицирован и имеет конструктивное исполнение: с круглым корпусом. Конструкция электронного блока позволяет потребителю самостоятельно устанавливать вид выходного сигнала (растущий или убывающий), изменять значения выходного сигнала 0-5, 0-20 или 4-20 мА, переключать поддиапазоны измерения внутри выбранной модели, настраивать «электронную линзу».

- Модуль электроники (электронный преобразователь), смонтированный в круглом корпусе, закрыт двумя уплотненными крышками. В этом корпусе органы регулирования расположены таким образом, что доступ к регулировке «нуля» возможен без снятия крышки корпуса электронного блока. Доступ к регулятору диапазона осуществляется при снятии шильдика с корпуса прибора. Для защиты от пыли и влаги регулятор диапазона закрыт винтом-пробкой с резиновым уплотнительным кольцом.

Схема соединений модуля электроники (МЭЛ) многопредельных датчиков с соединителем (вар. А и Б) и кабельной муфтой (вар. В) в зависимости от выходного сигнала, представлена на рис. 7. При использовании соединителя 4, он соединяется с модулем электроники 1 через контактную панель 2 жгутом 3 (см. вар. А и Б). Если в качестве соединителя используется кабельная муфта (сальниковый ввод) 7, то электрическое соединение осуществляется через клеммную колодку 6, к которой непосредственно подсоединяются жилы кабеля 8, пропущенного через кабельную муфту 7 (см. вар.В). При двухпроводной схеме контакты 5 и 6 клеммной колодки закорачиваются перемычкой 5 (см.вар. Б). В круглом корпусе установлен модуль электроники (МЭЛ) с возможностью перестройки пределов от 100 до 10 процентов максимального диапазона (до десяти диапазонов).

Блок с шестиконтактной панелью и клеммной колодкой (см. вар. А-) позволяет осуществлять контроль выходного токового сигнала без разрыва цепи нагрузки при помощи миллиамперметра, подключенного к выводам 3 и 4.

      - Органы регулирования модуля электроники с круглым корпусом.

Вид модуля электроники со стороны органов регулирования  представлен на рис. 8 с обозначениями переключателей и других элементов. Переключатели SW1, SW3, SW4 служат для установки параметров выходного сигнала преобразователя: сигнал 4…20, 0…20 или 0…5 мА (растущая или убывающая выходная характеристика).

Переключатель SW2 служит для включения дискретного смещения начального значения выходного сигнала (в дальнейшем – «нуля»):

1 – модуль электроники (МЭЛ); 2 – панель (площадка) для распайки; 3 – жгут; 4 – соединитель; 5 – перемычка; 6 – клеммная колодка; 7 – кабельная муфта; 8 – кабель.

Вар. А,В – схемы четырехпроводного соединения (сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА)

Вар. Б,Г – схемы двухпроводного соединения (сигнал 4…20 мА)

Видимые электронные компоненты не показаны.

Рис. 7 – Схемы соединений модуля электроники с выходом в многопредельных датчиках.

- Рис. 8 - Вид платы МЭЛ с круглым корпусом со стороны элементов переключения и подстройки.

- Переключатель SW5 служит для установки поддиапазона измерения внутри одной модели.

- Резистор R53 служит для «грубой» установки начального значения выходного сигнала при перенастройке преобразователя.

- Резисторы регулировки «нуля» и «диапазона» вынесены на дополнительную плату так, чтобы их регулировочные головки были доступны после снятия винтов-пробок на корпусе прибора.

- Резисторы R8 и R23 используются для балансировки температурных детекторов при настройке преобразователя на заводе-изготовителе.

Потребителю категорически запрещается нарушать значение номиналов этих резисторов, установленное при изготовлении преобразователя.

1.5		Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– краткое наименование датчика с условным обозначением согласно приложению А или записанные отдельно его элементы;

– порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– параметры питания;

– дата выпуска.

- 1.5.2 На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая:

– товарный знак или наименование предприятия–изготовителя;

– условное обозначение датчика согласно п. 1.5.1;

– дата выпуска.

- 1.5.3 Опломбирование датчика выполняется изготовителем и должно исключить несанкционированный доступ к схеме и корректорам сигнала без нарушения пломбы (стиккера).

  - Упаковка

    - Упаковывание производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

    - Перед упаковыванием входные отверстия штуцера, фланца, открытая мембрана, резьба штуцера, кабельной муфты и соединителя закрываются колпачками, крышками или заглушками.

    - Датчик помещен в потребительскую тару, которая затем помещается в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,2 до 0,4 мм по ГОСТ 10354-82. На потребительскую тару перед помещением в чехол наклеивается этикетка. Полиэтиленовый чехол заваривается с уложенным внутрь влагопоглатителем (селикагелем). В потребительскую тару вместе с преобразователем помещается техническая документация.

    - Средства консервации соответствует ГОСТ 9.014-78. Предельный срок хранения в упаковке изготовителя -18 месяцев.

    - Коробка в чехле уложена в транспортную тару - деревянный ящик типа П–1 или Ш–1 ГОСТ 2991-85. Ящики внутри выстланы водоотталкивающей (вощеной или пропитанной битумом) бумагой. Свободное пространство заполнено амортизационным материалом.

Товаросопроводительная документация завернута в оберточную бумагу ГОСТ 8273-75 и вложена в чехол из полиэтиленовой пленки.

В чехол вложен вкладыш с надписью "Товаросопроводительная документация", шов чехла заварен. Чехол с товаросопроводительной документацией уложен на верхний слой упаковки с возможностью непосредственного доступа к нему после вскрытия тары.

Масса транспортной тары не превышает 20 кг.

    - Отдельные поставки, по согласованию с заказчиком, могут осуществляться почтовыми посылками и в упрощенной упаковке.

    - В зимнее время ящики с датчиками распаковывать в отапливаемом помещении не менее чем через 12 часов после внесения их в помещение.

    - Проверить комплектность в соответствии с паспортом на датчик. В паспорте указать дату ввода датчика в эксплуатацию.

- 2     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности

    - По степени защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 .

    - Замену, монтаж, присоединение и отсоединение датчиков производить при отсутствии давления в магистралях, в измерительных камерах (полостях) датчика и при отключенном питании с учетом требований п. 2.2.10.

    - Не допускается эксплуатация датчиков в системах, в которых рабочее давление может превышать предельные значения, указанные в таблицах приложения Б. Следует избегать действия на датчик давления перегрузки, выходящего за пределы измерений.

    - При эксплуатации датчиков должны соблюдаться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и другие нормативные документы, регламентирующие применение электрооборудования на конкретном объекте эксплуатации.

    - Не допускается:

1) применение датчиков для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам датчиков, контактирующим с этими средами;

2) применение дифманометрических датчиков, с мембранным блоком, заполненным силиконовой (полиметилсилоксановой) жидкостью, в условиях, при которых правилами безопасности запрещено попадание этой жидкости в контролируемую среду.

Эксплуатация датчиков в этих случаях допускается только с применением специальных разделителей, исключающих контакт указанных материалов с контролируемой средой.

    - Прежде чем приступить к монтажу датчиков, необходимо осмотреть их, проверить заземляющее устройство, элементы крепления и соединения, целостность корпусов и, при необходимости, проверить в принципе, не нарушена ли работоспособность датчиков при транспортировании и хранении.

    - Электромонтаж датчиков должен производиться в соответствии со схемами внешних соединений (приложение Г).

    - Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2.

    - Заземлить корпус датчика проводом с сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.

    - Подсоединение и заделка кабеля производится при отключенном питании и отключенной линии связи. По окончании монтажа проверьте сопротивление заземления.

    - При наличии в момент установки датчиков взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

    - Подключение датчика выполняют согласно схемам внешних соединений (см. приложение Г).

    - Сопротивление нагрузочного резистора Rнр следует выбирать согласно требованиям п.п. 1.2.6 и 1.2.7. Для сигнала 4÷20 мА искробезопасной цепи, максимальное допустимое значение Rнр выбирают по полученному из формулы (1.2) ограничению

| Rнр≤((Uп –Umin)/Imax), | (2.1) |
| --- | --- |

где: Uп – минимальное (с учетом нестабильности) напряжение на выходе источника питания; остальные обозначения по формуле (1.2).

  - Монтаж и подготовка изделия к использованию

    - Датчики монтируются на полу, на стене помещения, или по месту (на панелях, трубах магистрали и т.п.) с использованием стоек, кронштейнов, хомутов и других монтажных элементов (см. приложение Е). В зависимости от задач измерений и контролируемой среды, выполняется обвязка датчика с соединительными (импульсными) трубками, разделителями, уравнительными и конденсационными сосудами, вентилями и вентильными блоками. Конкретный состав монтажных частей определяется потребителем.

    - По предварительно согласованному заказу (по ТУ) возможна поставка вместе с датчиками монтажных чертежей, а также деталей, необходимых для соединения датчика с объектом.

    - Датчики рекомендуется монтировать в положении, указанном на рисунках приложения Е с учетом взаимодействия с обвязкой, прямого и косвенного (через жидкость в подводящей обвязке), воздействия вибраций. Положение датчика должно быть таким, чтобы минимизировать воздействие вибраций вдоль оси мембран, расположение которых показано на рис.1-5 (см. соответствующие рисунки в приложениях Д и Е), а также воздействие гидростатической составляющей и массы подвижных частей (мембран и т.п.) на начальный сигнал датчика.

    - Однопредельные датчики (см. рис.Е1–Е6) а также унифицированные многопредельные датчики КУРАНТ-ДИ и ДА, показанные на рис. 5, Е13 и Е14, рекомендуется устанавливать в вертикальном положении входным отверстием (штуцером, фланцем, гнездом) вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации и присоединения к объекту.

    - Дифманометрические датчики КУРАНТ- ДД и построенные на их базе унифицированные датчики КУРАНТ-ДИ, ДР, ДИВ, ДА (см. рис. 2, рис.Е7, EД8) рекомендуется устанавливать присоединительными отверстиями вверх или вниз, в зависимости от контролируемой среды, условий отбора давления, промывки рабочих камер и дренажа воздушных пробок и конденсата. При этом оси горловины мембранного блока и мембран располагаются горизонтально.

    - Высокочувствительные одномембранные датчики КУРАНТ-ДД, ДИ, ДР и ДИВ (см. рисунок 4 рисунок Е10) устанавливают как показано на рисунке Е10 с учетом вышеизложенных рекомендаций.

    - При особых условиях эксплуатации допускается ориентация датчиков, отличающяся от указанной выше.

Следует учитывать, что изменение ориентации датчиков в процессе эксплуатации может вызвать смещение и необходимость подстройки начального («нулевого») сигнала на величину, зависящую от действующих сил, чувствительности датчика и его наклона.

    - Подсоединение датчиков к источникам давления должно выполняться с соблюдением следующих общих правил и условий.

      - К магистрали давления датчики присоединяются с помощью (см. приложение Е) штуцерных, ниппельных, фланцевых соединений, уплотняемых кольцами и прокладками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации.

      - Перед присоединением к датчикам линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика.

      - Не допускайте перегрузку датчика давлением, выходящим за пределы измерений (см. приложение Б). Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные блоки), обеспечивающие проверку, отключение датчика от линии, соединение его с атмосферой или выравнивание давлений в «плюсовой» и «минусовой» линиях, подводимых к датчику разности давлений.

- При подсоединении датчика к линии давления по схеме рис. Е1 (вар. Е1-1), рис. Е2, Е3 (вар.Е3-1) , рис. Е5,  под штуцером датчика не должно быть жидкости и не должен возникать поршневой эффект от сжатия жидкости или газа. Вентиль должен соединять вход датчика с атмосферой, перекрывая линию давления.

      - По заказу потребителя, датчик КУРАНТ-ДД поставляется с вентильным блоком, который монтируется непосредственно на фланцах мембранного блока (см. рисунок Е9) и обеспечивает перекрытие линий давления и возможность защиты датчика от односторонней перегрузки статическим давлением.

      - При случайной перегрузке датчика давлением, выходящим за пределы рабочего диапазона, необходимо снять перегрузку и выдержать датчик до стабилизации показаний и, при необходимости, подстроить «ноль».

      - Фильтры-насадки, разделители (см. таблицу 2), импульсные трубки, соединяющие датчики с местом отбора давления, должны обеспечивать подавление бросков давления и перепады температур, превышающих допустимые для датчиков значения.

      - В паспорте могут быть приведены оригинальные присоединительные размеры, если в конструкции учтены (по предварительному согласованию) особенности присоединения датчика к объекту.

      - Датчики следует устанавливать в местах, удобных для монтажа, обслуживания и демонтажа.

      - Влияющие условия внешней и контролируемой среды должны иметь параметры в пределах, указанных в таблице В3 и п. 1.1.

- Для эксплуатации датчиков в условиях с отрицательными значениями температуры необходимо предусмотреть все возможные меры, исключающие накопление, замерзание, кристаллизацию конденсата, рабочих сред и ее компонентов в рабочих камерах и соединительных трубках.

      - Соединительные линии между местом отбора давления и датчиком должны иметь уклоны и, при необходимости, отстойные сосуды, газосборники и устройства продувки соединительных трубок. Уклон и комлектность дополнительных устройств выбираются в зависимости от контролируемой среды и других условий эксплуатации. Устройства отбора давления, как правило, должны иметь запорные органы (вентили, заглушки).

      - На линии соединения датчиков со средой, непосредственный контакт с которой недопустим или нежелателен (при несовместимости среды с материалами датчика и т.п.), следует устанавливать разделители (разделительные мембраны или сосуды), обеспечивающие совместимость контролируемой среды с материалами датчика.

      - Линии давления, вентили, сосуды и элементы их соединения между собой и с датчиками должны быть проверены на герметичность пробным давлением, не превышающим допустимых пределов измерений. Проверка должна осуществляться в соответствии с общими правилами безопасности. Линию рекомендуется проверять рабочим давлением при перекрытых вентилями входах датчиков. Герметичность штуцерных и ниппельных соединений с датчиком проверяется допустимым для датчика давлением рабочей среды.

    - Датчики с открытой мембраной (см. рисунки Е4, Е5, Е12, Е13), в том числе работающие в контакте с пищевой средой, устанавливают  с учетом следующих требований.

      - Гнездо для присоединения фланцевого (см. рисунки Е4, Е12, Е13), или штуцерного (см. рисунок Е50) вариантов датчика должно быть выполнено в соответствии с присоединительными размерами датчика конкретного исполнения, указанными на рисунках приложений Д, Е а также в таблице И1 и в приложении к паспорту.

      - Монтаж штуцерного варианта датчика для пищевых и вязких сред выполняется с двойным уплотнением (см. рисунок Е 5): по кромке контакта с гнездом 2 и уплотнительным кольцом сечением ø2,5-3 мм. Кроме того, предусмотрена возможность установки второго такого же кольца на входе штуцера.

      - Материалы монтажных частей (металла, резины и т.п.), предназначенных для работы в контакте с пищевыми и другими (агрессивными и т.п.) средами, выбирают из числа разрешенных для такого контакта (согласно РТМ-27-72-15-82).

    - Электромонтаж датчиков

      - Подсоединение проводов линии связи к клеммам колодки или к кабельной части (розетке) соединителя производится в соответствии со схемой электрических соединений (см. рисунки 6, 7 и приложение Г) с соблюдением правил п. 2.1.

      - Заземление датчиков следует осуществлять согласно п. 2.1.12. Место присоединения провода заземления должно быть тщательно зачищено.

      - Заземление может иметь следующие варианты и особенности:

- заземление проводом с наконечником, поджатым к корпусу посредством винта, расположенного на корпусной наружной поверхности датчика (штуцера, крышки, оболочки корпуса) ;

- заземление через контакт заземления внутри соединителя (например, по стандарту DIN, рис. 6, вар. Г, Д, Е), к которому подключают один их проводов кабеля или отдельный провод, протянутый через кабельную часть соединителя. Контакт заземления в этом случае соединяется проводом с электрическим пружинным контактом на плате, который поджат к корпусу и обеспечивает тем самым заземление.

      - Подготовка к пуску и наладке датчиков производится при отключенном питании.

  - Эксплуатация изделия

    - К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

    - При эксплуатации датчиков необходимо выполнять все мероприятия в соответствии с п.п.2.1, 2.2, местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

    - При эксплуатации, датчики должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам в соответствии с указаниями раздела 3.

    - После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов, а сам датчик пломбируется или на него устанавливается стиккер.

Внимание!

Эксплуатация датчиков с повреждением категорически запрещается!

Регулировка нуля выходного сигнала датчика на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, допускается только при отсутствии взрывоопасной смеси в момент проведения названной операции.

    - Перед включением датчиков необходимо убедиться в соответствии их установки и подключения требованиям п.п. 2.1 и 2.2.

    - Подключить линию связи или проверить правильность ее подключения к датчику.

    - Подключить по схеме приложения Г к датчику источник питания и прибор, позволяющий измерять выходной сигнал  0÷5 мА, 0÷20, 4÷20 мА или 1÷5 В с погрешностью не более 0,1 % от верхнего предела изменения выходного сигнала. Сигнал измеряется по напряжению на нагрузочном сопротивлении Rн, выбранном согласно п. 1.2.7.

    - Задать контрольное* (начальное) значение давления на входе датчика, включить электропитание и, не менее чем через 30 мин, установить корректором "нуля" требуемое значение выходного сигнала датчика при контрольном* значении измеряемого параметра. Настройка контрольного (начального) значения выходного сигнала производится после подачи и сброса давления, составляющего 50-100 % от верхнего предела измерений. При этом перегрузка датчика не допускается.

*Примечания:

- Контрольное значение давления на входе датчиков задается при сбросе давления магистрали, перекрытием подводящей линии и соединением входа датчика с атмосферой или с задатчиком образцового давления при помощи вентилей;

- В качестве контрольного давления для датчиков КУРАНТ-ДА может быть принято атмосферное давление, измеряемое образцовым барометром.

  - Измерение параметров, регулирование и настройка однопредельного датчика

    - Однопредельный датчик поставляется неперестраиваемым или перестраиваемым (см. приложение В5). Измерение параметров производится в соответствии с п. 2.3.8.

- Настройку пределов измерений следует производить после установки датчика в рабочее положение (при необходимости, на специально оборудованном стенде) согласно правилам п.2.2.

    - Настройку пределов измерений производите следующим образом:

      - Обеспечьте доступ* к корректорам “нуля” («0») и, в особых случаях**,- “диапазона” («D»).

- * Элементы подстройки располагаются на плате под соединителем однопредельных датчиков (см. рис.1).

- ** К особым относятся случаи, при которых неизбежна регулировка диапазона и производится под контролем метрологической службы или лицами, допущенными к регулировке диапазона с разрешения метрологической службы.

      - Включите питание и выдержите датчик во включенном состоянии не менее 5 мин.

      - Задайте на входе датчика нижний предел измеряемого давления (разности давлений) и подстройте корректором “нуля” соответствующее значение выходного сигнала для данной модели датчика (см. приложение Б).

      - Задайте верхний предел измеряемого давления (разности давлений) и, при необходимости, подстройте корректором “диапазона” соответствующее предельное значение выходного сигнала.

      - Выполните операции, указанные в п.п. 2.4.2.3 и 2.4.2.4, несколько раз до тех пор, пока значения выходного сигнала не будут установлены в требуемых пределах (см. п. 1.2.5).

      - Проверьте основную погрешность преобразователя (см. п.1.2.3) и, если она выходит за допустимые пределы, повторите настройку.

      - Установите на место снятые элементы (узлы) датчика, отсоедините средства настройки, приведите датчик в состояние рабочей готовности и опломбируйте его.

    - Изменение пределов перестраиваемых датчиков производите следующим образом.

      - Выключите питание датчика и отсоедините линию связи.

      - Обеспечьте доступ к устройствам настройки как указано в п.2.4.2.

      - Отключите, подключите или переключите перемычку (джампер) для перестройки на заказанный диапазон в соответствии с указаниями в паспорте датчика.

      - При рабочем положении датчика и подсоединенных средствах настройки, включите датчик и выполните операцию подстройки «нуля» и, при необходимости, «диапазона» в соответствии с п. 2.4.2, обеспечив настройку на требуемый диапазон измерений.

    - Установите на место снятые элементы (узлы) датчика. Отсоедините средства настройки; приведите датчик в состояние рабочей готовности и опломбируйте его.

    - После изменения диапазона основная погрешность должна подтверждаться (сопровождаться) поверкой датчика в соответствии с разделом 4.

    - Результаты настройки (установленный предел, дата перенастройки) и поверки должны фиксироваться в паспорте датчика (см. раздел 4)

  - Регулирование и настройка унифицированных многопредельных датчиков с круглой платой МЭЛ (см. рис. 8)

    - Регулирование и настройка вида характеристики выходного сигнала датчика.

      - Освободите доступ к органам регулирования на плате. Перед проведением операции настройки, выдержите датчик во включенном состоянии 30 мин (см. п. 2.3.8).

      - Для установки выходного сигнала 4…20 или 0…5, или 0…20 мА многопредельных датчиков (кроме датчиков КУРАНТ-ДИВ*) с возрастающей или убывающей характеристикой установите ключи SW1, SW3 и SW4 в соответствии с таблицей 2.

- Для датчиков КУРАНТ-ДИВ ключи на переключателе SW4 устанавливают согласно таблице 3.

- Таблица 2- Таблица установки переключателей SW1, SW3 и SW4

| Переклю- чатель | Ключ | Выходной сигнал (положение выключателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возрастающая выходная характеристика |  |  | Убывающая выходная характеристика |  |  |
|  |  | 4-20 мА | 0-5 мА | 0-20 мА | 20-4 мА | 5-0 мА | 20-0 мА |
| SW1 | 1 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
|  | 2 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
|  | 3 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
|  | 4 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| SW3 | 1 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
|  | 2 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
|  | 3 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
|  | 4 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| SW4 | 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
|  | 2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

Продолжение таблицы 2

| Переклю- чатель | Ключ | Выходной сигнал (положение выключателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возрастающая выходная характеристика |  |  | Убывающая выходная характеристика |  |  |
|  |  | 4-20 мА | 0-5 мА | 0-20 мА | 20-4 мА | 5-0 мА | 20-0 мА |
| SW4 | 3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
|  | 4 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |

    - Регулировка и настройка нижнего и верхнего предельных значений выходного сигнала

      - Подключите датчик к стенду с образцовым прибором для задания давления. У преобразователей разности давления измерительная камера отмечена знаком «+», камера, отмеченная знаком «-», должна быть соединена с атмосферой.

      - Установите на входе датчика давление, соответствующее нижнему предельному значению и корректором «нуля» установите начальное значение выходного сигнала.

      - Подайте в измерительную камеру датчика давление, соответствующее максимальному значению предела измерения данной модели. При необходимости корректором «диапазон» установите верхнее предельное значение выходного сигнала.

      - Сбросьте давление в измерительной камере до атмосферного.

    - Перенастройка диапазона измерения.

      - Внутри данной модели любой датчик может быть перенастроен на один из диапазонов в соответствии с таблицей 3 (по описанию). Перенастройка диапазонов осуществляется с помощью переключателя SW5.

      - Для перенастройки датчика любого типа, кроме ДИВ, в соответствии с выбранным значением диапазона измерений, выполните следующие операции:

Все ключи переключателя SW3 установите в положение OFF и с помощью подстроечного резистора R72 установите начальное значение выходного сигнала. Установите ключи переключателя SW3 в положение согласно табл. 1 и с помощью «точной» регулировки нуля при необходимости откорректируйте выходной ток.

Для датчиков типа ДИВ ключи на переключателе SW4 в зависимости от параметров выходного сигнала должны быть установлены в соответствии с табл. 3.

Таблица 3- Положение ключей переключателя SW4 для датчика КУРАНТ-ДИВ

| Ключ | Начальный ток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20мА | 12 мА (ДИВ, при 4-0мА) | 5 мА (5-0мА) | 2,5 мА, (ДИВ, при 0-5мА) | 4 мА |
| 1 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 4 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |

Грубая установка начального тока прибора осуществляется с помощью изменения положения ключей переключателя SW4 и с помощью изменения положения ключей переключателя SW2. Одновременное включение двух и более ключей переключателя SW2 
 (табл. 4) дает суммарное смещение нуля в процентах максимального диапазона измерений, что необходимо учитывать при настройке прибора на иной диапазон измерений.

Таблица 4- Положение ключей переключателя SW2 для смещения НУЛЯ

| Включение ключа переключателя SW2 | Значение смещения выходного тока |
| --- | --- |
| 1 | 1,5% |
| 2 | 3% |
| 3 | 6% |
| 4 | 12% |
| 5 | 25% |
| 6 | 50% |

Примечание. Значение смещения приведено в процентах максимального диапазона измерений данного прибора.

Направление смещения выходного тока прибора приведено в таблице 5.

Таблица 5- Положение ключей пееключателя SW2 для направления смещения

| Включение ключа переключателя SW2 | Направление смещения (растущая характеристика) | Направление смещения (падающая характеристика) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Увеличение тока | Уменьшение тока |
| 8 | Уменьшение тока | Увеличение тока |

Установите ключи переключателя SW5 в положение, соответствующее требуемому пределу измерений согласно табл. 6.

Таблица 6 –Положение ключей SW5

| Номер Ключа | Верхний предел измерений в % от максимального значения диапазона для данной модели и соответствующие положения ключей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 60...63% | 40% | 25% | 16% | 10% |
| 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 2 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 5 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 6 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 7 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |

Для перенастройки предела измерений можно воспользоваться следующим методом: выключить все ключи переключателя SW5, подать на датчик требуемое значение давления (разряжения) и изменяя положения ключей переключателя SW5 установить значение выходного тока максимально близкое к 100 % токовой шкалы, после чего с помощью регулятора диапазона установить выходной ток в соответствии с выбранной характеристикой.

Указанные в табл.3 положения ключей SW5 являются ориентировочными.

      - Регулирование и настройка выходного сигнала датчика применением «электронной линзы»

- Эффект электронной линзы заключается в том, что при перестройке датчика на диапазон давлений, который составляет часть (1>Кд≥0,1)-максимального (для данной модели датчика) диапазона (DPmax) в соответствии с формулой (1.1), диапазон выходного сигнала датчика остается прежним. Соответственно (в N=1/Кд.раз), возрастает чувствительность датчика.

- Например, датчик КУРАНТ-ДИ модели 2120 с номинальным диапазоном DPmax=(0-10) кПа=10кПа, настроенным на сигнал 4-20 мА, необходимо перестроить на диапазон DP=(9-10) кПа=1кПа. В этом случае начальный выходной сигнал 4 мА, который соответствовал давлению 0кПа, должен быть перестроен на нижний предел нового диапазона P=9 кПа. Такое смещение «нуля» (на 90%) требует включения на переключателе SW2 ключей 1, 4, 6, 7и 8.

- Теперь полное изменение значения выходного сигнала (например 4…20 мА) будет соответствовать 0,1 шкалы изменения измеряемого параметра, то есть 1 кПа.

    - После изменения диапазона основная погрешность должна подтверждаться поверкой датчика в соответствии с разделом 4.

    - Результаты настройки (установленный предел, дата перенастройки) и поверки должны фиксироваться в паспорте датчика (см. раздел 4)

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Общие правила

### Техническое обслуживание (ТО) должны выполнять лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ТО.

### При техническом обслуживании должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

### Для поддержания работоспособного состояния датчика и его внешних соединений предусматриваются текущее или оперативное (ТТО) и периодическое или плановое (ПТО) техническое обслуживание, в процессе которого выполняются следующие основные операции:

– проверка внешнего состояния и функционирования датчика, его внешних соединений и линий, а также, при необходимости, корректировка «нуля» датчика, слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер датчика и устройств (сосудов, вентилей и линий), подводящих давление;

– периодическая проверка работоспособности и поверка датчика.

Кроме указанных операций, к техническому обслуживанию относятся расконсервация, очистка и консервация, изделий перед их использованием и в период эксплуатации.

  - Порядок технического обслуживания

### Текущее (оперативное) техническое обслуживание (ТТО) предполагает систематический внешний осмотр датчика, а также оперативную проверку функционирования и технического состояния датчика, устройств, подводящих давление, электрических линий и соединений. При ТТО могут выполняться, в основном, простые восстановительные операции, не связанные с ремонтом и заменой датчика.

Если установлена необходимость ремонта, следует оформить рекламацию, демонтировать датчик и отправить его на ремонт.

ТТО выполняется оператором или дежурным персоналом с регулярностью, определяемой состоянием и работой датчика и системы, в которой он применяется.

В оперативном порядке контролируют реакцию сигнала датчика при изменении рабочего давления среды, при необходимости, сливают конденсат или удаляют воздух из рабочих камер датчика и выполняют другие операции по поддержанию нормального режима эксплуатации датчика.

### При ПТО производят:

1) профилактический осмотр датчика и его подсоединений;

2) проверку состояния и, при необходимости, восстановление работоспособности датчика, линий давления, электрических линий и соединений, подстройку «нуля» датчика;

3) поверку (см. раздел 4) и техническое освидетельствование датчика;

При проведении этих работ определяют необходимость замены или ремонта датчика.

Работы, указанные в п.п. 1), 2) и 3), выполняются специально подготовленным персоналом с квалификацией, соответствующей технической задаче.

Периодичность работ, указанных в п.п. 1) и 2), определяется предприятием, но не реже 1 раза в 5-7 месяцев. В начальный период эксплуатации (приработки) рекомендуется проводить профилактические работы 1-2 раза в месяц, выполняя, при необходимости корректировку «нуля» датчика.

Поверка по п. 3) (см. Раздел 4) должна выполняться представителями метрологической службы или лицами, допущенными к поверке датчиков с периодичностью, определяемой предприятием, но не реже указанной в разделе 4.

Техническое освидетельствование выполняется представителями инспекции и надзора за взрывобезопасными средствами измерений, электроустановками и оборудованием предприятия с периодичностью, устанавливаемой предприятием в соответствии с действующими нормами. Техническое освидетельствование рекомендуется совмещать с поверкой. Состав представителей инспекции и надзора определяется потребителем в зависимости от конкретных условий эксплуатации и норм, действующих на предприятии.

### Профилактические работы, проверка состояния и работоспособности датчика при ПТО.

#### При профилактическом осмотре проверяют:

1) целостность корпуса и крепежа, отсутствие пыли и грязи на оболочке датчика;

2) сохранность пломб;

3) состояние и отсутствие обрыва заземления. Винт заземления должен быть затянут, а контактные площадки зачищены;

4) целостность кабеля и его внешних соединений и уплотнений, отсутствие короткого замыкания цепей линии связи. Уплотнения должны быть затянуты или герметизированы в местах, где это предусмотрено конструкцией датчика и условиями монтажа. При наличии повреждений и коротких замыканий кабель следует заменить;

5) плотность и герметичность соединений датчика с линией давления. Неплотные соединения должны быть затянуты и уплотнены;

6) прочность крепления датчиков (на кронштейнах и т.п.). Резьбовые соединения должны быть затянуты;

7) температурный режим работы датчиков.

Эксплуатация датчиков с неисправностями запрещается.

#### При проверке состояния и работоспособности датчика, необходимо выполнить следующие операции.

Проверить наличие и стабильность сигнала при постоянном давлении и его реакцию на изменение давления. При нарушениях нормального режима датчика следует проверить и восстановить рабочее состояние линий давления электрических линий, проверить герметичность (см. п. 2.2), подстроить «ноль» датчика (см. п. 2.4). Если настроить нормальный режим не удается, – произвести внеплановую поверку (см. Разд. 4) и (или) отправить датчик на ремонт (см. Разд. 5).

Проверить вентили и подводящие линии на отсутствие загрязнений, пробок, конденсата или пузырьков газа (пара). При их наличии произвести очистку, слив жидкости, промывку и (или) продувку линий, полостей и камер, не допуская перегрузку датчиков.

Проверить состояние электрической линии связи, заземления, внешних соединений с датчиком и, при необходимости, восстановить их рабочее состояние, отключив питание и соблюдая другие требования взрывобезопасности.

#### Проверить герметичность датчика и устройств (в том числе линии) подводящих давление к датчику. При необходимости, устранить негерметичность затяжкой крепежа, заменой уплотнительных и других элементов.

#### Отключив датчик от источника питания, вскрыть крышку корпуса, проверить состояние контактов клемм и соединителя, а также сопротивление изоляции электрических цепей (сигнальных контактов) относительно корпуса датчика. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм при температуре окружающего воздуха (+255) С и относительной влажности не более 80%. Клеммы и контакты очистить и промыть для обеспечения надежности соединений. Закрыть и опломбировать датчик.

#### Проверить и, при необходимости, открыть крышку корпуса (доступ к корректору) и подстроить начальный (контрольный) выходной сигнал датчика при начальном (контрольном) значении давления в соответствии с п.2.4. Закрыть и опломбировать датчик.

### При ТО применяются технические средства, указанные в приложении Ж, или заменяющие их.

### Датчики не допускаются к дальнейшей эксплуатации, если при ТО установлено, что параметры датчиков выходят за пределы, установленные настоящим руководством.

Такие датчики следует отправить на поверку или в ремонт, оформив соответствующую рекламацию на текущий или капитальный ремонт или на списание. Капитальный ремонт выполняется службой изготовителя.

- ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ

- Поверку следует производить с периодичностью, указанной в МП 202-002-2019 «Датчики  давления КУРАНТ. Методика поверки».

  - При вводе датчика после ремонта, а также после длительного хранения, превышающего межповерочный интервал, следует проводить внеочередную поверку.

  - При подготовке к поверке и при ее проведении должны соблюдаться меры безопасности и требования, указанные в п. 2.1.

  - Непосредственно перед поверкой необходимо выполнить следующие операции

- Внешний осмотр и проверку внешнего состояния датчика;

- Подготовительные работы, включающие проверку герметичности системы и функционирования датчика.

  - Поверку следует проводить в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений

  - Поверку должны выполнять сотрудники метрологической службы или уполномоченные лица, имеющие права на поверку, подтвержденные документами.

  - Средства поверки должны соответствовать указанными в МПИ и приложении Л.

  - При положительных результатах поверки в паспорте (или документе, его заменяющем) производят запись о годности датчика к применению с указанием даты поверки и удостоверяют запись в установленном порядке.

  - Датчики, не соответствующие требованиям настоящего руководства, считают не прошедшими поверку и не допускают к применению. При этом в паспорте делается соответствующая запись.

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

  - Общие указания

  - Текущий ремонт датчиков выполняется:

а) ремонтной службой предприятия-потребителя после отказов, связанных с нарушением контактов, соединяющих модуль (блок) электроники с кабелем, других нарушений работоспособности датчика, не требующих ремонта электронных узлов, тензопреобразователя и других составных частей датчика;

б) ремонтной службой изготовителя после более сложных отказов, связанных с ремонтом и заменой составных частей датчика- электронных узлов, тензопреобразователя и других элементов.

Ремонтная служба предприятия устанавливает признаки и предполагаемые причины отказа датчика и оформляет дефектную ведомость (рекламацию) для ремонта своими силами, дальнейшего учета и (или) передачи ремонтной службе изготовителя.

  - К ремонтным работам допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ремонта.

  - Меры безопасности

  - При демонтаже и монтаже, подготовке и ремонте датчиков должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, указанные в разделах 2, 4 и принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

  - Ремонт должен проводиться в помещениях, при условиях и рабочих средах, отвечающих требованиям взрывобезопасности (см. п.2.1).

  - Ремонтные работы

  - Возможные характерные отказы и методы их устранения при текущем ремонте указаны в таблице 5.1

  - Выполняемые ремонтные работы следует фиксировать в паспорте датчика или сопроводительном документе, что необходимо для учета отказов и работоспособности датчика.

  - Ремонтные работы, требующие разборки датчика, в период действия гарантии следует поручать ремонтной службе изготовителя.

  - После окончания гарантийного срока ремонтные работы, требующие разборки датчика могут выполняться на предприятии- потребителе на основании ремонтной документации изготовителя, или, по заказу – предприятием- изготовителем.

Таблица 5.1 – Возможные характерные отказы и методы их устранения

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует или периодически пропадает сигнал | Обрыв линии связи, нарушение соединений с нагрузкой или с источником питания, нарушение полярности подключения источника питания | Проверить линию связи и соединения, клеммы, соединитель датчика. Восстановить связь и контакты. Восстановить правильное подключение, необходимую полярность источника питания |
|  | Отказ блока питания | Проверить и восстановить или заменить блок питания |
| Сигнал нестабилен (дрейф сигнала) | Загрязнение, увлажнение контактов соединений | Очистить, просушить контакты соединения |
|  | Нарушение изоляции линии связи (кабеля) | Восстановить изоляцию кабеля или заменить его |
|  | Отказ тензо-преобразователя (мембранного блока) | Отправить датчик на ремонт изготовителю по рекламации |
| Сигнал смещен и не соответствует давлению (зашкаливает или не устанавливается верхний предел или «ноль») | Смещение «нуля» | Подстроить ноль |
|  |  | Выполнить внеплановую поверку с проверкой погрешности, подстройкой «нуля» и, при необходимости, диапазона |
|  | Нарушилась изоляция линии (кабеля, соединений) | Восстановить изоляцию и соединения |
|  | В рабочей камере датчика и (или) в обвязке конденсат, загрязнения, пузырьки воздуха | Очистить, продуть, промыть камеры датчика, обвязку |

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Способ укладки ящиков с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Изделия могут храниться как в транспортной таре, с укладкой по 5 ящиков по высоте, так и в потребительской таре на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре соответствует условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения датчиков в потребительской таре (без транспортной упаковки)- 1 по ГОСТ15150-69.

Срок пребывания датчиков в условиях транспортирования - не более трех месяцев.

  - При транспортировании и хранении следует предусматривать меры безопасности при размещении изделий, исключающие повреждение изделий и травматизм.

- УТИЛИЗАЦИЯ

  - При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на предприятии – потребителе.

  - При утилизации датчиков следует выполнить следующие операции:

    - Определить непригодность датчиков к дальнейшей эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание и т.п.).

    - Разобрать датчики на составные части, поддающиеся разборке:

1) штуцер, корпус, крышку, соединитель, тензопреобразователь, модуль электроники манометрических датчиков;

2) мембранный блок, фланцы, корпусные части, кабельную муфту и плату блока электроники дифманометрических датчиков.

    - Вскрыть (по возможности) полость мембранного блока дифманометрического датчика и слить заполняющую (полиметилсилоксановую) жидкость в металлический, стеклянный или пластмассовый сосуд, после чего закупорить сосуд крышкой.

    - Разделить составные части по группам:

1) металлические части;

2) тензопреобразователи;

3) соединители;

4) электронные платы и компоненты.

    - Определить внешний вид и возможность использования для ремонта или восстановления отдельных составных частей предприятием- потребителем или изготовителем. Согласовать с изготовителем возможность и условия передачи ему частей, которые не представляют ценности для потребителя. Передать их изготовителю с сопроводительными документами, включающими паспорт, рекламационные и другие записи. Подобное взаимодействие с изготовителем позволит накопить данные по работоспособности датчиков и совершенствовать их конструкцию.

    - Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и жидкости разобранных датчиков и отправить на дальнейшую утилизацию с описью комплекта.

- Приложение А (обязательное)

Условное обозначение датчика

- А.1 - Структура условного обозначения датчика

| Курант-ДИ | - 1101 | - 24 | - С1 | - 0,25 | - 6кПа | - М20 | - 42 | - IP54 | - РГ | - 24В | - ПГ | - М | - ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Позиции условного обозначения (столбцы) означают следующее:

1 -	Наименование типа датчика – согласно таблицам Б.1 – Б.4 (см. приложения). Допускается изменять последнюю букву в наименовании датчика и/или добавлять к ней знаки, обозначающие модификацию, особенность назначения или конструкции датчика.

2 -	Модель датчика (таблицы Б.1 – Б.4).

При необходимости, в документах согласования указывают шифр конструктивного исполнения входного узла датчика, отличающегося от базового варианта (таблица В.1).

3 -Код исполнения по материалам (таблица В.2).

4  -Код климатического исполнения (таблица В.3).

5 -	Предел допускаемой основной погрешности (таблица В.4).

6 -Предел измерений с настройкой от нуля или верхний/нижний пределы измерений

при настройке с нулем между верхним и нижним пределами (таблицы Б.1 – Б.4).

7 -	Код конструктивного исполнения входного узла  датчиков (таблица В.1)

8 -	Код выходного сигнала (таблица В.6).

9 -	Стандартное (по ГОСТ 14254) обозначение исполнения оболочки датчиков по степени защиты «IP…» (таблица В.7).

10 -	Код исполнения  корпуса электронного преобразователя и соединителя (таблица В.8).

11 Код напряжения питания  (таблица В.5).

12 -	Код монтажных частей (таблица И.1) - проставляется при заказе комплекта монтажных частей, указанного в таблице. Не проставляется при поставке датчика без монтажных частей.

13. Код длины и диаметра кабеля  (таблица К.1).

14 -	Обозначение ТУ - указывают при записи в документации другой продукции.

- А.2 – Пример условного обозначения датчика

Для примера в А.1 введены следующие данные:

1 -	Курант-ДИ – наименование датчика избыточного давления Курант–ДИ.

2 -	Код «1101» модели 1101 (см таблицу приложения Б) с базовым исполнением штуцерного входа М20x1,5. При заказе исполнения, отличающегося от базового, в  документах согласования (отдельно от общего обозначения) указывают  код модели и, через дробь, код варианта исполнения (см. таблицу В.1).

3 -	Код «24» исполнения по материалам (см. таблицу В.2) – мембрана из титанового сплава и детали штуцера из нержавеющей стали.

4 -	Код «С1» группы по ГОСТ Р 52931 климатического исполнения УХЛ3.1 по
ГОСТ 15150 от минус 25 до плюс 55 °С (см. таблицу В.3).

5 -	Абсолютное значение «0,25» допускаемой основной погрешности

(см. таблицу В.4).

6 -	Предел измерений «6 кПа» (см. таблицы Б.1 – Б.4). При измерении избыточного давления-разрежения указывают пределы через дробь, например, «150/-100 кПа». Разрежение указывают со знаком минус, например, « -100 кПа».

7 -	Код «М20» конструктивного исполнения входного узла  датчиков означает (см. таблицу В.1), входной узел имеет резьбу М20х1,5.

8 -	Код «42» означает, что датчик имеет токовый сигнал 4 - 20 мА (см. таблицу В.6).

9 -	Стандартное обозначение «IP54» оболочки по степени защиты от воздействия пыли и воды (см. таблицу В.7).

10 - Код «РГ»   исполнения корпуса модуля электроники и соединителя РМГ из нержавеющей стали (см. таблицу В.8).

11 -	Значение напряжения питания «24В» (см. таблицу В.5)

12 -	Код «ПГ» привариваемого патрубка с резьбовым гнездом (см. таблицу И.1).

13 - Код «М» длины и диаметра кабеля означает что длина кабеля выбирается по усмотрению заказчика

14 -	Обозначение ТУ (см. А.1).

- Приложение Б (обязательное)

Модели и пределы измерений датчиков

- Таблица Б.1 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДА и Курант-ДИ

| Группа датчиков |  | Модель | Ряд верхних пределов измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчики абсолютного давления | Унифицированные многопредельные датчики абсолютного давления Курант-ДА | 2020 | 2,5; 4,0; 6,0; 10 кПа |
|  |  | 2030 | 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 кПа |
|  |  | 2040 | 25; 40; 60; 100; 160; 250 кПа |
|  |  | 2050 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа |
|  |  | 2060 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  | Малогабаритные однопредельные датчики абсолютного давления Курант-ДА | 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: 2,5; 4,0; 6,0; 10;16; 25; 40; 60;100; 160; 250; 400 кПа; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  | Однопредельные датчики абсолютного давления Курант-ДА-Специального назначения | 1005 |  |
|  | Абразивостойкие однопредельные датчики Курант-ДА | 6054 | -100; 300; 400;600 кПа |
|  |  | 6055 | 1,0; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  | Датчики давления для хладагентов Курант-ДА | 6052 | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
|  |  | 6062 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 МПа |
|  |  | 6072 |  |
|  | Датчики давления мини Курант-ДА | 6053 | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
|  |  | 6063 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 МПа |
|  |  | 6073 |  |
| Датчики избыточного давления | Унифицированные многопредельные датчики избыточного давления Курант-ДИ | 2110 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 кПа |
|  |  | 2120 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 кПа |
|  |  | 2130 | 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 кПа |
|  |  | 2140 | 25; 40; 60; 100; 160; 250 кПа |
|  |  | 2150 | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
|  |  | 2160 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 2170 | 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа |
|  |  | 5110 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4 кПа |
|  |  | 5120 | 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6;2, 5 кПа |
|  |  | 5130 | 2,5; 4,0; 6,0; 6,3 кПа |
|  | Малогабаритные однопредельные датчики избыточного давления Курант-ДИ | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: 1; 2,5; 4,0; 6,0; 10 - 400 кПа; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 - 250 МПа |
|  | Однопредельные датчики избыточного давления Курант-ДИ-Специального назначения | 1105 |  |

Продолжение таблицы Б1

| Группа датчиков |  | Модель | Ряд верхних пределов измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчики избыточного давления | Абразивостойкие однопредельные датчики Курант-ДИ | 6154 | -100; 300; 400;600 кПа |
|  |  | 6155 | 1,0; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6151 | -0,1; 0,1; 0,4 - 0,6; 1,0;2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6161 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 6171 | 16; 25; 40; 60; 100 МПа |
|  | Датчики давления для хладагентов Курант-ДИ | 6152 | -0,1; 0,1; 0,4 - 0,6; 1,0;2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6162 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 6172 | 16; 25; 40; 60; 100 МПа |
|  | Датчики давления мини Курант-ДИ | 6153 | -0,1; 0,1; 0,4 - 0,6; 1,0;2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6163 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 6173 | 16; 25; 40; 60; 100 МПа |

- Таблица Б.2 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДР

| Группа датчиков |  | Модель | Ряд верхних пределов измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчики разрежения | Унифицированные многопредельные датчики разрежения Курант-ДР | 2210 | -(0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6) кПа |
|  |  | 2220 | -(1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10) кПа |
|  |  | 2230 | -(4; 6; 10; 16; 25; 40) кПа |
|  |  | 2240 | -(25; 40; 60; 100) кПа |
|  |  | 5210 | -(0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4) кПа |
|  |  | 5220 | -(0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2, 5) кПа |
|  |  | 5230 | -(2,5; 4,0; 6,0) кПа |
|  | Малогабаритные однопредельные датчики разрежения Курант-ДР | 1201,1202, 1203, 1206, 1207 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: -(2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100) кПа |
|  | Однопредельные датчики разряжения Курант-ДР-Специального назначения | 1205 |  |

- Таблица Б.3 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДИВ

| Группа датчиков | Модель | Ряд верхних пределов избыточного давления (знак «+») и разрежения (знак «-») |
| --- | --- | --- |
| Унифицированные многопредельные датчики избыточного давления-разрежения Курант-ДИВ | 2310 | ± (0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8) кПа |
|  | 2320 | ± (1,25; 2,0; 3,0; 5,0) кПа |
|  | 2330 | ± (3,0; 5,0; 8,0; 12,5; 20) кПа |
|  | 2340 | ± (20,0; 30; 50; 80); (+60...-100); .(+150...-100) кПа |
|  | 2350 | (+0,3…-0,1); (+0,5…-0,1); (+0,9…-0,1); (+1,5…- 0,1); (+2,4…-0,1) МПа |
|  | 5310 | ±(0,03; 0,05; 0,08; 0,125; 0,2; 0,3) кПа |
|  | 5320 | ±(0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,25) кПа |
|  | 5330 | ±(1,25; 2,0; 3,0) кПа |
| Малогабаритные однопредельные датчики избыточного давления-разрежения Курант-ДИВ | 1301; 1302; 1303; 1306; 1307 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: ±(1,25; 2,0; 3,0; 5,0;8,0;12,5;20;30;50) кПа; (+60…-100) кПа; (+0,3…-0,1); (+0,5…-0,1); (+0,9…-0,1); (+1,5…-0,1); (+2,4…-0,1) МПа. |
| Однопредельные датчики разряжения Курант-ДР-Специального назначения | 1305 |  |
| Датчики давления для хладагентов Курант-ДИВ | 6352; 6362; 6372 |  |

- Таблица Б.4 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДД

| Группа датчиков | Модель | Верхний предел измерений | Предел допускаемого рабочего избыточного давления |
| --- | --- | --- | --- |
| Унифицированные многопредельные датчики разности давлений Курант-ДД | 2410 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 кПа | 4 МПа |
|  | 2420 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 кПа | 10МПа |
|  | 2430 | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40 кПа | 25 МПа |
|  | 2440 | 25; 40; 63; 100; 160; 250 кПа | 25 МПа |
|  | 2450 | 0,25; 0,40; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | 25 МПа |
|  | 2460 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16 МПа | 25 МПа |
|  | 5410 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25;0,4 кПа | 0,1 МПа |
|  | 5420 | 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 кПа | 0,25 МПа |
|  | 5430 | 2,5; 4,0; 6,0; 6,3 кПа | 0,4 МПа |
| Малогабаритные однопредельные датчики разности давлений Курант-ДД | 1401; 1402 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: 2,5; 4,0; 6,0;10; 400 кПа; 0,6;1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 МПа. | 1,5 Pmax* |

* 1,5 Pmax - верхний предел допускаемого избыточного давления, на который настроена модель.

Более высокий предел допускаемого рабочего избыточного давления  может быть установлен  по предварительно согласованному заказу.

- Приложение В (обязательное)

Исполнения датчиков

- Таблица В.1 – Конструктивные исполнения входного узла  датчиков

| Входной узел (вход датчика) | Модели | Ключевые параметры | Код исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| По специальному заказу | Все модели | Выбираются при согласовании заказа | ** |
| Штуцер без разделителя – см. рисунки Д.1, Д.2, Д.5, Д.6, Д.11, Д.24, Д.25 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1002, 1102, 1202, 1302, 1203, 1303, 1005, 1105, 1205, 1305, 1006, 1106, 1206, 1306,1207, 1307, 1401, 6052, 6062, 6072, 6152, 6162, 6172, 6053, 6063, 6073, 6153, 6163, 6173 | M20x1,5 | 10* |
|  |  | M16x1,5 | 11 |
|  |  | M14x1,25 | 12 |
|  |  | M12x1,5 | 13 |
|  |  | M12x1,25 | 14 |
|  |  | M10x1 | 15 |
|  |  | G1/2 | 16 |
|  |  | G1/4 ХХ | 17 18 |
|  |  | G1 |  |
|  |  | M30x1,5 |  |
| Штуцер с открытой (фронтальной) мембраной – см. рисунки Д.8, Д.9 | 1008; 1108; 1109 | М20х1,5 | 20* |
|  |  | M30x2 | 21 |
|  |  | M27x1,5 | 22 |
|  |  | M24x1,5 | 23 |
|  |  | M18x1,5 | 24 |
|  |  | M14x1,5 | 25 |
|  |  | G1/2 | 26 |
|  |  | G1/4 | 27 |
|  |  | 1/2" 20UNF | 28 |
|  |  | ХХ | 29 |
| Штуцер с мембранно-жидкостным разделителем – см. рисунок Д.21 | 2050, 2060, 2150; 2160; 2170, 2350 | M20x1,5; D80 (70) | 30* |
|  |  | M20x1,5; D100 (90) | 31 |
|  |  | G1/2; D80 (70) | 32 |
|  |  | G1/2; D100 (90) | 33 |
| Гнездо – см. рисунки Д.4, Д.12 | 1004; 1104, 1402 6052; 6152; 6352 6054; 6154 | M20x1,5 | 40* |
|  |  | G1/2 | 41 |
|  |  | 7/16" 20UNF | 42 |
|  |  | М12х1 | 43 |
|  |  | ХХ | 44 |
| Цилиндрический фланец диаметром D и высотой Н со скрытой мембраной (без разделителя) – см. рисунок Д.3 | 1003; 1103 1007;1107 2154; 2164 | Ø 50,5 | 50* |
|  |  | Ø 64 | 51 |
|  |  | Ø 62 | 52 |
|  |  | Ø 86 | 53 |
|  |  | ХХ | 54 |

Продолжение таблицы В.1

| Входной узел | Модели | Ключевые параметры | Код исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрический фланец (диаметром D и высотой H) с открытой разделительной мембраной – см. рисунки Д.3, Д.7, Д.21 | 1003; 1103; 1007, 1107; 2050, 2060, 2150; 2160; 2170, 2350 | H=10 - 14; D42 | 60* |
| Высокопрочный композиционный материал | 6054, 6055, 6154, 6155, 6151, 6161, 6171 | d40; D78; Rd65 | 70* |
|  |  | d50; D112; Rd78 | 71 |
|  |  | d65; D112;Rd95 | 72 |
|  |  | D80; D127; Rd110 | 73 |
| Фланцы с присоединительными отверстиями и мембранами с жидкостным заполнением – см. рисунки Д.18 и Д.19 | 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340 2310, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460 | Отверстия диаметром d18H10 с резьбой K1/4 | 80* |
|  |  | Отверстия диаметром d18H10 с резьбой K1/2 | 81* |
|  |  | Ниппели ø14 с отверстием ø10 | 82 |
| Фланцы с резьбовыми присоединительными отверстиями и одной воспринимающей мембраной (типа «сухой дифманометр») – см. рисунок Д.20 | 5110, 5210, 5310, 5410, 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330, 5420, 5430 | Отверстия диаметром М12х1,25 | 85* |

Примечания

1	Данная таблица предназначена для выбора параметров входа датчика из ограниченного ряда вариантов. Выбранный код исполнения указывают в документах согласования и, при необходимости, в паспорте датчика. Его записывают после шифра заказываемой модели (см. таблицы Б.1 - Б.4), через дробь «/».

2	Знаком «*» отмечены базовые варианты в группе исполнений. Эти варианты исполнения моделей изготавливаются в том случае, если иные варианты не указаны заказчиком в явной форме при согласовании заказа. Состав базовых исполнений может быть изменен в зависимости от запросов потребителей. Код исполнения модели не указывают, если из контекста (например, в документах согласования) ясно, какое исполнение заказано.

- Знак «**», записанный после шифра модели через дробь (/), проставляют при  заказе оригинального исполнения, параметры которого отсутствуют в данной таблице и будут указаны в документах (листе, протоколе) согласования.

Предпочтительными для штуцеров и гнезд являются резьбы по ГОСТ 25164-96.

- Принятые обозначения: D - наружный диаметр, Н –высота, d - диаметр конусного фланца.

- Таблица В.2 – Исполнения по материалам входного узла датчиков

| Группы датчиков | Обозначение исполнения по материалам | Материал воспринимающих мембран | Корпусные и крепежные элементы для ввода давления: фланцы (фланец), штуцер, гнездо датчика, пробки для дренажа и продувки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал деталей | Маркировка деталей |
| Унифицированные многопредельные датчики | 01 | Сплав 36НХТЮ | Углеродистая сталь с покрытием | 80 |
|  | 02 | Сплав 36НХТЮ | Сталь 08Х18Г8Н10Т | 15 |
|  | 03 | Сплав 36НХТЮ | Алюминиевый сплав (фланцы) Углеродистая сталь с покрытием (остальные детали) | 76 |
|  | 04 | Сплав 36НХТЮ | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель, для крепежа - другая нержавеющая сталь (например, 20Х13, 12Х13, 08Х13) | 75 |
|  | 05 | Сплав 15Х18Н12СЧТЮ | Сталь 08Х18Г8Н2Т или заменитель - 12Х18Н10Т | 15 |
|  | 06 | Сплав 06ХН28МДТ | Сплав 06ХН28МДТ | 28 |
|  | 07 | Тантал | Сплав ХН65МВ | 30 |
|  | 08 | Тантал | Сплав Н70МФВ | 32 |
|  | 09 | Титановый сплав | Титановый сплав | 62 |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 | Титановый сплав | Сталь 08Х18Г8Н2Т; заменитель - 12Х18Н10Т | 15 |
|  | 20 | Титановый сплав | Титановый сплав | 62 |
|  | 21 | По специальному заказу | По заказу | * |
| Малогабаритные однопредельные датчики | 22 | Титановый сплав | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель | 15 |
|  | 23 | Титановый сплав | Титановый сплав | 62 |
|  | 24 | Сплав 36НХТЮ или аналог | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель | 15 |
|  | 25 | Монокристаллический кремний | Нержавеющая сталь, пластик | 01 |
|  | 26 | Монокристаллический кремний | Нержавеющая сталь | 02 |
|  | 27 | Керамика | Нержавеющая сталь | 03 |
|  | 28 | Полимер | Нержавеющая сталь | 04 |
|  | 30 | Резиноподобный материал | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель | 05 |
|  | 31 | По специальному заказу | По заказу | * |

Примечания

1	Маркировка предусмотрена  для поверхностей  деталей, доступных для визуального контроля.

2	*) Материалы, применяемые в указанном исполнении, указывают (вместе с оригинальным кодом исполнения) в документах  согласования.

3	Коды  исполнений могут проставляться не на всех деталях или не проставляться при условии согласования с заказчиком.

- Таблица В.3 – Коды климатических исполнений

| Исполнения по климатической устойчивости, категории размещения и пределам температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150 и ГОСТ Р 52931 |  |  |  |  | Модели датчиков, (см. таблицу В.1), рекомендуемые для применения в указанных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код климатического исполнения по ГОСТ Р 52931 | Вид и категория исполнения по ГОСТ 15150 | Диапазон температуры окружающего воздуха группы, ºС |  | Верхнее значение относительной влажности для данной группы климатической устойчивости |  |
|  |  | Нижнее значение | Верхнее значение |  |  |
| В4 | УХЛ3.1 | 5 (1) | 50 | 80 % при 35 ºС и более низких температурах, без конденсации влаги | Модели в исполнении IP54, IP65; малогабаритные модели - в исполнении IP67 и IP68 |
| У2* | УХЛ3.1* | -30 | 50 | 100 % при 30 ºС и более низких температурах, с конденсацией влаги | Модели в исполнении IP54 и IP65 |
| У2** | УХЛ 2** | -40 | 80 | 100 % при 30 ºС и более низких температурах, с конденсацией влаги | Модели в исполнении IP65; малогабаритные модели - в исполнении IP67 |
| С3 | УХЛ3.1** | -10 | 85 | 95 % при 35 ºС и более низких температурах, без конденсации влаги |  |
| С4 | Специальное исполнение | -55* | 85* | 100 % при 30 ºС и более низких температурах с конденсацией влаги | Малогабаритные модели - в исполнении IP67 и IP68 |

*Значения температур от минус 55 ºС до плюс 85 ºС приведены для условий

эксплуатации датчиков, изготавливаемых по спецзаказу (Курант-ДИ-Специального назначения).

- Таблица В.4 – Основная приведенная погрешность датчиков

| Тип датчика | Модель | Абсолютное значение пределов допускаемой основной приведенной погрешности |
| --- | --- | --- |
| Курант-ДА, Курант-ДИ | 6054; 6055; 6154; 6155 | 0,5; 1,0 |
| Курант-ДИ, Курант-ДР, Курант ДИВ, Курант- ДД | 2110; 2210; 2310 2410; 5110; 5210; 5310; 5410 | 0,25; 0,5; 1,0 |
| Курант-ДА | 2020 |  |
| Курант-ДД | 2410; 5410 |  |
| Курант-ДИ, Курант-ДА | 6151; 6161; 6171 |  |
| Курант-ДИ | 1109 |  |
| Курант-ДА; Курант-ДИ | 1008; 1108 |  |
| Курант-ДА, Курант-ДИ, Курант-ДР; Курант-ДИВ | 1005; 1105; 1205; 1305; 1007; 1107; 1207; 1307 |  |
| Курант-ДА, Курант-ДИ, Курант-ДИВ | 6052; 6062; 6072; 6152; 6162; 6172 |  |
| Курант-ДА, Курант-ДИ, Курант-ДР, Курант-ДИВ; Курант-ДД | Все модели, кроме указанных выше | (0,15); 0,25; 0,5; 1,0 |

Примечания

1	Значение в скобках – по предварительно согласованному заказу.

2	Погрешность многопредельного датчика на поддиапазонах может отличаться от погрешности, установленной для основного диапазона в соответствии с п.1.3.1.

- Таблица В.5 – Коды питания

| Код исполнения | Напряжение питания, В |
| --- | --- |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 9,0 |
| 4 | Х - по заказу |
| 5 | 12-28 |
| 6 | 15-32 |
| 7 | 24-36 |
| 8 | 36-42 |

- Таблица В.6 – Коды выходного сигнала

| Код | Выходной сигнал | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 05 | 0 - 5 мА | Сигнал постоянного тока |
| 50 | 5 - 0 мА |  |
| 42 | 4 - 20 мА |  |
| 24 | 20 - 4 мА |  |
| 02 | 0 - 20 мА |  |
| 20 | 20 - 0 мА |  |
| 15 | 1 - 5 В | Сигнал постоянного напряжения |
| 51 | 0 - 5 В |  |
| 25 | 0,5 - 4,5 В |  |
| 01 | 0 - 10 В |  |
| 10 | Х – по заказу |  |

Примечание – Сигналы в указанных пределах другого диапазона по предварительно согласованному заказу.

- Таблица В.7 - Исполнения оболочки  датчиков по степени защиты

| Исполнение по ГОСТ 14254 | Модели датчиков в данном исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- |
| IP54 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP55 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP65 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP66 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP67 | Малогабаритные датчики Курант-ДА моделей 1002 - 1005; 1102 - 1105; 1107; 1401; 1402; 1109; 6052; 6062; 6072; 6152; 6162; 6172; 6054; 6055; 6154; 6155; 6151; 6161; 6171 | Исполнения, в которых предотвращено проникновение пыли и воды, например, при помощи разделителя (в датчиках Курант-ДИ) |
| IP68 | Малогабаритные датчики моделей 1002 - 1005; 1104; 1105; 6054; 6055; 6154; 6155; 6151; 6161; 6171 | В число исполнений входят погружные и глубинные датчики (моделей 1104; 1105) с разделителем |
| IP69 | 6054; 6055; 6154; 6155; 6151; 6161; 6171 | В число исполнений входят абразивостойкие, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации в буровых растрорах, растворах бетона |

Примечания

1	Разделитель - устройство, обеспечивающее передачу давления в полость опорного давления датчика и одновременно ее изоляцию от атмосферного воздуха. Поставляется в комплекте монтажных частей по предварительно согласованному заказу.

2	Датчики в исполнении IP68 могут изготавливаться, в зависимости от заказа, как погружные (погружаемые в жидкость на заданную глубину) и не погружные - для работы на открытом воздухе или под навесом, но при возможном прямом воздействии воды.

- Таблица В.8- Коды исполнения корпуса электронного преобразователя и соединителя

| Код исполнения | Исполнение корпуса и соединителя электронного преобразователя |  |  | Разновидности и модели датчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал корпуса | Соединитель |  |  |
|  |  | Материал основания | Тип |  |
| РГ | НС | НС | РМГ из НC и АЛ (кабельная часть) | МОД моделей: 1001, 1101, 1201, 1301, 1002, 1102, 1202, 1302, 1003, 1103, 1005, 1105, 1007, 1107, 1008, 1108, 1109, 1401, 1402 |
| РМ | АЛ | АЛ | РМ из АЛ |  |
| РС | АЛ | АЛ | РС, РС4, РС10 из АЛ |  |
| СН | НС | НС | СНЦ из НС |  |
| НЦ СГ | ПЛ АЛ | ПЛ АЛ | ОНЦ из ПЛ РСГ4 из АЛ |  |
| Д1 | ПЛ | ПЛ | DIN 43650С из ПЛ малый |  |
| Д2 | ПЛ | ПЛ | DIN 43650А из ПЛ большой |  |
| М1 | ПЛ | ПЛ | Кабельный ввод из ПЛ малый |  |
| М2 | ПЛ | ПЛ | Кабельный ввод из ПЛ большой |  |
| М3 | НМ | НМ | Кабельный ввод из НМ малый |  |
| М4 М5 | НМ | НМ | Кабельный ввод из НМ большой (с заливкой гермоввода) - для СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Пульпа и NEW |  |
| ДН | ПЛ | ПЛ | DIN с накидной гайкой из ПЛ | МОД моделей 1006, 1106, 1206, 1306 |
| МГ | НС | НС | Муфта из НС с кабелем и гермовводом | МОД моделей 1004, 1104, 1005, 1105 в исполнении IP67 и IP68 |
| MK | НС | НС | Муфта из НС с кабелем и соединителем СНЦ и др. на конце кабеля |  |
| МР | НС | НС | СНЦ и др. |  |
| МА | НС | НС | Муфта из НС с кабелем и каналом связи с атмосферой | МОД моделей 1104, 1105 в исполнении IP67 и IP68 |
| ШР | АЛ | АЛ | 2РМ22 из АЛ | УМД с электронным преобразователем, в цилиндрическом корпусе – «Вариант Ц» |
| СВ | НС | НС | Сальниковый ввод из НС |  |
| АМ | АЛ | АЛ (СТ) | РМ из АЛ | 1003, 1103, 1004, 1104, 1005, 1105, 1007, 1107, 1008, 1108, 1401, 1402 |
| АР | АЛ | АЛ (СТ) | РС из АЛ |  |
| Д3 | АЛ |  | DIN 43650 из ПЛ малый |  |
| Д4 | АЛ |  | DIN 43650 из ПЛ большой |  |
| К1 | НС | НС | Кабельный ввод с 2РМГ14 |  |
| К2 | НС | НС | Кабельный ввод с СНЦ293 |  |
| К3 | НС | НС | Кабельный ввод с СНЦ23 |  |
| К4 | АЛ | АЛ | Кабельный ввод с АМР |  |
| К5 | АЛ | АЛ | Кабельный ввод с РСГ4 |  |
|  |  |  | Кабельный ввод с РСГ7 |  |

Примечания

1	Принятые обозначения: НС - нержавеющая сталь; СТ - сталь с защитным покрытием; АЛ - алюминиевый сплав; НМ - нержавеющий металл (например, латунь с покрытием никелем); ПЛ - пластмасса. В скобках указан возможный вариант.

2	Условное обозначение датчиков (см. последний столбец): МОД - малогабаритные однопредельные датчики; УМД – унифицированные многопредельные датчики

- Приложение Г (обязательное)

Схемы электрические подключения

Датчик                                                  Вариант включения Г1А

Датчик                                                  Вариант включения Г1Б

Ic - ток сигнала, Rн - сопротивление нагрузки, Uп - напряжение питания.

Рисунок Г.1 -  Схема подключения  датчиков с четырехконтактным соединителем при двухпроводной линии связи и сигнале 4 - 20 (20 - 4) мА

Датчик                                                  Вариант включения Г2А

Обозначения – см. рисунок Г.1.

Рисунок Г.2 - Схема подключения  датчиков с четырехконтактным соединителем при трехпроводной (вариант Г2А) линии связи и сигнале 0 - 5 (5 - 0) мА, 0 - 20 (20 - 0) мА , 4 - 20 (20 - 4) мА  и 1 - 5 (5 - 1) В, 0 - 5 (5 - 0) В,  0 - 10 (10 - 0) В

Датчик                                                  Вариант включения Г2Б

Обозначения – см. рисунок Г.1.

Рисунок Г.3 - Схема подключения  датчиков  с четырехконтактным соединителем при четырехпроводной (вариант Г2Б) линии связи и сигнале 0 - 5 (5 - 0) мА, 0 - 20 (20 - 0) мА     4 - 20 (20 -- 4) мА  и 1 - 5 (5 - 1) В, 0 - 5 (5 - 0) В, 0 - 10 (10 - 0) В.

Датчик                                                  Вариант включения Г4А

Датчик                                                  Вариант включения Г4Б

Обозначения – см. рисунок Г.1.

Рисунок Г.4 - Схема подключения  датчиков через кабельный ввод и  шестиконтактную клеммную колодку с  двухпроводной  линией  связи и сигнале 4 - 20 (20 - 4) мА

Датчик

Обозначения – см. рисунок Г.3.

Рисунок Г.5 - Схема подключения датчиков через кабельный ввод и шестиконтактную клеммную колодку с четырехпроводной линией связи и сигнале 4 – 20 (20 - 4) мА,
0 - 5 (5 - 0) мА, 0 - 20 (20 - 0) мА, 1 - 5 (5 - 1) В, 0 - 5 (5 - 0) В, 0 - 10 (10 - 0) В

- Приложение Д (справочное)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры датчиков

| 1- мембрана; 2-фланец; 3-корпус; 4-крышка. | 1- фланец; 2-кожух; 3-основание; 4-соединитель |
| --- | --- |
| Варианты исполнения: узла А-см. рис. Д12-Д16 и табл.В8; фланца 1 – см. табл. В1 | Варианты исполнения: см. табл.В8; фланца 1 – см. табл. В1 |
| Рис. Д2-Малогабаритные датчики Курант-ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1003, 1103,1203,1303 | Рис. Д3-Малогабаритные датчики Курант-ДА, ДИ, ДВ, ДИВ моделей 1002,1102,1202,1302 |

| 1- гнездо; 2-кожух; 3-специальный кабельный ввод; 4-кабель-удлинитель Варианты исполнения узла А-см. табл. В8 (код МГ или МА), гнезда 1-см. табл. В1 | 1- гнездо; 2-кожух; 3-специальный кабельный ввод; 4-кабель-удлинитель Вариант исполнения: – узла А и соединителя – см. табл. В8; – штуцера 1 – см. табл.В1 | 1- гнездо; 2-кожух; 3-специальный кабельный ввод; 4-кабель-удлинитель Вариант исполнения: – узла А и соединителя – см. табл. В8; – штуцера 1 – см. табл.В1 |
| --- | --- | --- |
| Рис. Д4-Малогабаритные датчики Курант - ДА, ДИ (ДГ) моделей 1004,1104. | Рис. Д7 – Миниатюрные датчики: Курант – ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1007, 1107, 1207, 1307. | Рис. Д5 – малогабаритные датчики Курант–ДИ–Специального назначения – модели 1105 с кабелем и разъёмом (код МК табл. В8) для специализированных систем с приёмкой 5. Возможен вариант датчика Курант–ДИ–Специального назначения модели 1105 с кабелем без разъёма (см. код МГ табл. В8) и с разъёмом без кабеля (см.код МР табл. В8) |

| 1 – штуцер; 2 – кожух; 3 – соединитель (база). Варианты исполнения узла А с кабельной частью – см. рис. Д17 и табл. В8, варианты исполнения штуцера 1 – см. табл. В1 Рис. Д6 – Малогабаритные датчики Курант – ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1006, 1106, 1206, 1306. |  | 1- штуцер; 2-кожух; 3-основание; 4-соединитель Варианты исполнения: узла А-см. рис. Д12, Д13, Д15, Д16 и табл.8; штуцера 1 – см. табл. В1 Рис. Д1 – Малогабаритные датчики Курант – ДА, ДИ, ДР моделей 1001, 1101, 1201, 1301 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 – штуцер с мембраной; 2 – кожух; 3 – основание; 4 – соединитель. Варианты исполнения узла А с кабельной частью – см. рис. Д12-Д16 и табл. В8 Штуцера 1 – см. табл. В1. Рис. Д8 – Малогабаритные датчики Курант – ДА, ДИ моделей 1008, 1108. |  |
|  | 1 – штуцер; 2 – кожух; 3- основание; 4 – соединитель; Варианты исполнения: узла А с кабельной частью – см. рис. Д12-Д16 и табл. В8, штуцера 1 – см. табл. В1 Б – удлинитель Рис.Д9 – Малогабаритные датчики Курант – ДИ модели 1109 |  | 1 – штуцер; 2 – кожух; 3 – основание; 4 – соединитель. Варианты исполнения узла А – см. рис. Д12-Д16 и табл. В8, варианты исполнения штуцера 1 – см, табл. В1 Рис. Д10 – Малогабаритные датчики Курант – ДД модели 1401. Варианты исполнения соединителя – см. узел А рис. Д.10, варианты исполнения гнезда 1 – см. табл. В1 Остальное – см. Рис.Д10. Рис.Д11 – Малогабаритные датчики Курант – ДД модели 1402. |  |  |

| А – корпусная часть (вилка) 1; Б – в сборе корпусная (1) и кабельная (2) части. Остальное в составе датчика, - рис. Д1…Д3, Д7…Д11 (узел А) Рис. Д12 – Соединитель РМ (РМГ) |  | А – база (вилка) 1 серии BD; Б – в сборе база 1 с кабельной частью 2 серии KC (KD, MC, MD) Остальное в составе датчика, - Рис. Д1…Д3, Д7…Д11 (узел А) Рис. Д13 – Соединитель DIN43650 форма C (ISO 15217) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А – база (вилка) 1 серии BA; Б – в сборе база (1) с кабельной частью 2 серии KA (MA) Остальное в составе датчика диаметром 36 мм, - см. Рис. Д2, Д3, Д7…Д11 (узел А) Рис. Д14 – соединитель DIN43650 форма A (ISO 4400) |  |  | 1 – корпусная часть; 2 – гайка. Остальное в составе датчика – см. Рис. Д1…Д3, Д7…Д11 (исполнение узла А). Рис.15 – Кабельные ввод типа XP021B или UN021 Cortem. |
| 7 |  |  |  |
| 1 – корпусная часть, 2 – гайка. Остальное в составе датчика, - см. Рис. Д1..Д3, Д7…Д11 (узел А). Рис.Д16 – Кабельный ввод типа XP01IB или UN 01I Cortem | А – база (вилка) 1 серии BA(242) круглая; Б – в сборе база 1 с кабельной частью 2 серии KA( MA) Остальное в составе датчика, - см. Рис. Д6 (узел А). Рис.Д17 – Соединитель DIN43650 форма А с круглой базой серии BA(242). |  |  |

| Модели | H | H1 | L | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340 | 212 | 45 | 110 | 12…82 |
| 2110, 2210, 2310 | 262 | 70 | 160 |  |

1 – первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель – см. табл. В8; исполнение узла В – см. рис. Д27.

Рис. Д18 – Унифицированные многопредельные датчики:

Курант – ДА моделей 2020, 2030, 2040;

Курант – ДИ моделей 2110, 2120, 2130, 2140;

Курант – ДВ моделей 2210, 2220, 2230, 2240;

Курант – ДИВ моделей 2310, 2320, 2330, 2340.

| Модели | H | H1 | L | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2420, 2430, 2440, 2450, 2460 | 212 | 45 | 110 | 12…82 – см. рис.Д27. |
| 2410 | 262 | 70 | 160 |  |

1 – Первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель – см. табл. В8; исполнение узла В – см. рис.Д27.

Рис. Д19 – Унифицированные многопредельные датчики Курант – ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460.

| Модель | D | H | H1 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5110, 5210, 5310, 5410 | 180 | 285 | 90 | 12…82 |
| 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330, 5420, 5430 | 140 | 265 | 70 |  |

1 – первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель – см. табл. В8; исполнение узла В – см. рис.Д27.

Рис. Д20 – Унифицированные многопредельные датчики Курант – ДИ, ДВ, ДИВ, ДД моделей 5110, 5210, 5310, 5410, 5120, 5220, 5320, 5420, 5130, 5230, 5330, 5430.

В скобках указаны возможные варианты размеров.

Варианты узла В – см. Рис.Д27 (H =  12…32), разделителя 4 – см. табл. В1

1 – первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель; 4 – разделитель, имеющий фланец Д с раздельной мембраной и фланец Е со штуцером Ж.

Рис. Д21 – Унифицированные многопредельные датчики

Курант – ДА моделей 2050, 2060;

Курант – ДИ моделей 2150, 2160, 2170;

Курант – ДИВ моделей 2350.

1 3 2

1 – фланец; 2 – корпус; 3 – кабельный ввод. Варианты исполнения фланца см. табл. В1

Рис. Д22 датчик давления абразивостойкий Курант-ДА модели 6051; Курант-ДИ модели 6151.

1

2

3

1- штуцер; 2 – кожух; 3 – кабельный ввод; d – кабель диаметром 8мм. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1

Рис. Д23 датчик давления грунтопригруза абразивостойкий

Курант-ДА моделей 6054, 6055;

Курант-ДИ моделей 6154, 6155.

| 3 1 2 | 3 1 2 4 | 3 1 2 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 – гнездо; 2 – кожух; 3 – соединитель. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1 | 1 – гнездо; 2 – кожух; 3 – кабельный ввод; 4 – кабель. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1 | 1 – гнездо; 2 – кожух; 3 – кабельный ввод; 4 – кабель. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1 |
| Рис. Д24 датчики давления для хладагентов Курант-ДА моделей 6052, 6062, 6072; Курант-ДИ моделей 6152, 6162, 6172; Курант-ДИВ моделей 6352, 6362, 6372. | Рис. Д25 Миниатюрные датчики Курант-ДА моделей 6053, 6063, 6073; Курант-ДИ моделей 6153, 6163, 6173. | Рис. Д26 Малогабаритные датчики Курант-ДА модели 6054; Курант-ДИ модели 6154. |

| 1 – корпусная часть (вилка); 2 – кабельная часть (розетка); 3 – основание. Остальное в составе датчика, - см. Рис. Д18, Д19 (узел В). Рис. Д27 – Соединитель ШР (РМ) | 1 – корпусная часть (вилка); 2 – кабельная часть (розетка); Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д28 – Соединитель РМ (РМГ) |
| --- | --- |
| 1 – база (вилка) серии ВА; 2- кабельная часть (розетка) серии КА (МА) Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д29 – Соединитель DIN43650 форма A (ISO 4400) | 1 – база (вилка) серии BD 2 – кабельная часть (розетка) серии KC (KD, MC, MD) Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д30 – Соединитель DIN43650 форма C (ISO 15217) |
| 1 – корпусная часть, 2 – гайка. Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д31 – Кабельный ввод типа XP01IB или UN01I Cortem | 1 – корпусная часть, 2 – гайка. Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис.Д32 – кабельный ввод типа XP02IB или UN02I Cortem |

- Приложение Е (справочное)

Типовые варианты монтажа и установочные размеры датчиков

1 - датчик; 2 – соединитель(РМ или DIN или кабельный ввод – см. табл. В8); 3, 4 и 5 соответственно, гнездо, штуцер и ниппель линии давления; 6 – накидная гайка; 7 – натяжная муфта; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – хомут; 10, 11 – болт и гайка М6 крепления; 12 – прокладка.

Тип соединения с линией давления по ГОСТ 25164: А – тип 1, Б – тип 2, В – тип 3.

Возможны комбинации электрических соединителей и узлов А, Б и В, предусмотренных для указанных датчиков (см. рис. Д1, Д2, Д6, табл. В1 и В8).

Рис. Е1 – типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДА, ДИ, ДР и ДИВ моделей 1001, 1101, 1201, 1301, 1002, 1102, 1202, 1302 (см. рис. Д1, Д2).

1 – датчик; 2 – гнездо объекта; 3 – штуцер – переходник; 4,5 – уплотнительное кольца плоское и круглое соответственно; 6 – соединитель (розетка кабельная угловая)

А – специальный кабельный ввод с кабелем (см. табл. В8, код МГ, МК или МА).

Узел Б – соединение с линией давления «тип 1 по ГОСТ 25164».

Узел В – альтернативное уплотнение кольцом 5 в головке штуцера.

Рис. Е2 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков:

а) Курант – ДА, ДИ (ДГ), ДР, ДИВ моделей 1004, 1104, 1005, 1105, 1205, 1305 – варианты Е2–1 и Е2–2 (см. рис. Д4, Д5);

б) Курант–ДИ–Специального назначения модели 1105 – вариант Е2–3 (см. рис. Д2б) с соединителем 5 (розетка СНЦ 232–3/14 с угловым кожухом, см. табл. В8, исполнение с кодом МК).

1 – датчик; 2 – гнездо линии давления;

3 – штуцер линии давления;

4 – уплотнительное кольцо плоское;

5 – натяжная муфта.

В – соединитель DIN 43650 форма А с базой В серии КА

Узел Б – соединение с линией давления «тип 1 по ГОСТ 25164»

Узел Г – соединение с линией давления « тип 2 по ГОСТ 25164»

Рис. Е3 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДА, ДИ, ДР, И ДИВ моделей 1006, 1106, 1206 и 1306 (см. рис. Д6).

1 – датчик с фланцевым входом; 2 – гнездо;

3 – накидная гайка; 4 – плоское уплотнительное кольцо;

5 – круглое уплотнительное кольцо;

Остальное, в том числе, варианты соединителей – см. рис. Е1, Д3 и Д7.

Варианты ввода давления – см. табл. В1.

Рис. Е4 – Типовые варианты монтажа малогабаритных фланцевых датчиков, Курант – ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1003, 1103, 1203, 1303, 1007 и 1107 (см. рис. Д3 и Д7).

1 – датчик; 2 – гнездо; 3,4 – уплотнительное кольцо.

Остальное, в том числе, варианты соединителей – см. рис. Е1, Д8 и Д9.

Варианты ввода давления – см табл. В1

.

| Тип | Модели | Вариант |
| --- | --- | --- |
| Курант – ДА | 1008 1108 | Е5–1 Е5–1 |
| Курант – ДИ | 1109 | Е5–2 |

Рис. Е5 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДА, ДИ моделей 1008, 1108 и 1109 (см. рис. Д8 и Д9).

1 – датчик; 2 – накидная гайка; 3 – ниппель; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – штуцерный переходник; 6 – уплотнительное кольцо.

Узел А – соединение с линией давления по типу 3 ГОСТ 25164.

Варианты соединителей – см. рис. Е1.

Варианты ввода давления – см. табл. В1.

Рис. Е6 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДД моделей 1401 и 1402 (см. рис. Д10 и Д11).

Вариант Е7–44 (см рис. Д18)

Фланцевое соединение типа 4 в исполнении 4 по ГОСТ 25164–96

Вариант Е7–43

Фланцевое соединение типа 4 в

исполнении 3 по ГОСТ 25164–96

Остальное – см. вариант Е7–44

1 – датчик; 2 – ниппель 3 и 4 – соответственно, фланца соединения

типа 4 в исполнении 3 и 4 по ГОСТ 25164-96; 5 – болт М10х40;

6 – уплотнительное кольцо; 7 – кронштейн; 8 – хомут; 9 – гайка М8;

10 – шайба 8; 11 – болт М10х14; 12 – шайба 10; 13 – труба диаметром 50±5.

| Модели | H | H2 | H1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020; 2030; 2040; 2120; 2130; 2140; 2220; 2230; 2240; 2320; 2330; 2340 | 212 | 64…134 | 45 | 110 |
| 2110; 2210;2310 | 262 | 64…134 | 70 | 160 |

Рис. Е7 – Типовые варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков

типа Курант–ДА, ДИ, ДР и ДИВ моделей 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 3240, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2110, 2210, 2310 (см. рис. Д18) с фланцем.

Вариант Е8–43

Фланцевое соединение типа 4 в

исполнении 3 по ГОСТ 25164–96

Остальное – см. вариант Е7–44

1 – датчик; 2 – ниппель 3 и 4 – соответственно, фланца соединения

типа 4 в исполнении 3 и 4 по ГОСТ 25164-96; 5 – болт М10х40;

6 – уплотнительное кольцо; 7 – кронштейн; 8 – хомут; 9 – гайка М8;

10 – шайба 8; 11 – болт М10х14; 12 – шайба 10; 13 – труба диаметром 50±5.

| Модели | H | H2 | H1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2420; 2430; 2450; 2460 | 212 | 64…134 | 45 | 110 |
| 2410 | 262 | 64…134 | 70 | 160 |

Рис. Е8 – Типовые варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков

типа Курант–ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2450, 2460 (см. рис. Д19) с фланцем.

Варианты Е9–44 (см рис. Д19)

Фланцевое соединение типа 4 в исполнении 4 по ГОСТ 25164-96

С вентильным блоком.

Остальное – см. рис. Е8

Варианты Е9–43 (см рис. Д19)

Фланцевое соединение типа 4 в исполнении 3 по ГОСТ 25164-96

С вентильным блоком.

Остальное – см. рис. Е8

14 – вентильный блок.

Рис. Е9 – Типовые варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков

типа Курант–ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2450, 2460 (см. рис. Д19) с вентильным блоком и фланцами.

| Модели | Вариант | L | H | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5410 | Е10–1 | 160…180 | 190 | 180 | 41 |
| 5110, 5210, 5310 | Е10–2 | 130…150 | 190 | 180 | 41 |
| 5420, 5430 | Е10–1 | 160…180 | 144 | 140 | 35 |
| 5120, 5130, 5220, 5230, 5320,5330 | Е10-2 | 130…150 | 144 | 140 | 35 |

А – штуцерно–ниппельное соединение типа 3 по ГОСТ 25164–96 с штуцером – переходником М12х1,25/М20х1,5 (поз.2)

1 – датчик; 2 – штуцер–переходник; 3 – накидная гайка; 4 – кольцо уплотнительное (прокладка); 5 – ниппель; 6 – кронштейн; 7 – втулка; 8 – болт М6х16; 9 – болт М6х32; 10 – шайба; 11 – болт М10; 12 – шайба 10; 13 – уплотнительное кольцо.

Рис. Е10 – варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков Курант–ДИ, ДР, ДИВ и ДД моделей 5410, 5110, 5210, 5310, 5420, 5430, 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330 (см. рис. Д20).

В скобках указаны возможные варианты размеров.

А – ниппельное соединение типа 3 по ГОСТ 25164–96

1 – датчик; 2 – ниппель; 3 – накидная гайка; 4 – уплотнительное кольцо;

5 – кронштейн; 6 – болт МВх12; 7 – соединитель.

Варианты узла В – см. Рис. Д27 (Н = 12…32).

Рис. Е11 – Типовой вариант монтажа многопредельных унифицированных датчиков

Курант – ДА моделей 2050, 2060, Курант – ДИ моделей 2150, 2160, 2170 и Курант – ДИВ модели 2350 (см. рис. Д21).

В скобках указаны возможные варианты размеров.

1 – датчик; 2 – фланец места установки; 3 – болт М14х1,5х35;

4 – уплотнительное кольцо.

Варианты узла В – см. Рис. Д27 (Н = 12…32).

Рис. Е12 – Типовой вариант монтажа датчиков Курант – ДИ моделей 2154 и 2164 (см. рис. Д22)

Приложение Ж (справочное)

Масса датчиков

Таблица Ж.1 – Масса датчиков разных моделей

| Группа датчиков | Модели | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Малогабаритные однопредельные датчики | 1001, 1101, 1201, 1301, 1006, 1106, 1206, 1306 | 0,3 |
|  | 1002, 1102, 1202, 1302, 1008, 1108, 1109 | 0,5 |
|  | 1003, 1103, 1004, 1104, 1005, 1105, 1205, 1305, 1007, 1107, 1207, 1307 | 0,7 |
|  | 1401, 1402 | 1,0 |
| Унифицированные многопредельные датчики | 6053, 6063, 6073, 6153, 6163, 6173 | 0,6 |
|  | 6052, 6062, 6072, 6152, 6162, 6172 | 1,2 |
|  | 6151, 6161, 6171 | 2,0 |
|  | 2050, 2060, 2150, 2160, 2170, 2350, 2154, 2164, 2350 | 3,0 |
|  | 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460; | 6,3 |
|  | 2110, 2210, 2310, | 12,9 |
|  | 2410. | 13,2 |
|  | 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330, 5420, 5430 | 4,0 |
|  | 5110, 5210, 5310, 5410 | 5,6 |

Примечание - Возможно превышение до 10 % или ненормированное снижение массы относительно установленного значения в зависимости от применяемых материалов и
исполнений. Действительное значение массы должно быть указано в паспорте поставляемого датчика.

- Приложение И (справочное)

Комплекты монтажных частей

Таблица И.1 - Коды комплектов монтажных частей

| Код комплекта | Состав комплекта | Применяемость |
| --- | --- | --- |
| ПГ | Патрубок (привариваемый) с резьбовым гнездом | Рисунок Е.1, вариант Е.1-1, рисунок Е.2, Рисунок Е.3, вариант Е.3-1 |
| ПН | Патрубок (привариваемый) с штуцерным концом и стяжной муфтой | Рисунок Е.1, вариант Е.1-2, рисунок Е.3 вариант Е.3-2. |
| НХ1 | Ниппель (привариваемый) с накидной гайкой. Хомут и с элементами крепежа | Рисунок Е.1, вариант Е.1-3 |
| НП | Ниппель (привариваемый) с накидной гайкой | Рисунок Е.1, вариант Е.1-3 без скобы |
| ГН1 | Гнездо (привариваемое) с накидной гайкой под фланец, уплотнительное кольцо | Рисунок Е.4, вариант Е.4-1 |
| ГН2 | Гнездо (привариваемое) с накидной гайкой под фланец, уплотнительные кольца | Рисунок Е.4, вариант Е.4-2 |
| ГР1 | Гнездо резьбовое (привариваемое) с уплотнительным кольцом | Рисунок Е.5, вариант Е.5-1 |
| ГР2 | Гнездо резьбовое (привариваемое) с уплотнительным кольцом | Рисунок Е.5, вариант Е.5-2 |
| НН | Два ниппеля (привариваемых) с накидными гайками | Рисунок Е.6, вариант Е.6-1 |
| НШ | Два ниппеля (привариваемых) с накидными гайками и двумя штуцерными переходниками | Рисунок Е.6, вариант Е.6-2 |
| ФН1 | Фланцевое соединение с ниппелем, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.7, вариант Е.7-1Ц-44, Е7-1К-44 |
| ФР1 | Фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/4˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.7, вариант Е.7-1Ц-43, Е.7-1К-43 |
| ФН2 | Фланцевое соединение с ниппелями, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.8, вариант Е.8-1Ц-44, Е.8-1К-44 |
| ФР2 | Фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/2˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.8, вариант Е.8-1Ц-43, Е.8-1К-43 |
| ВН1 | Вентильный блок с фланцевым соединением и ниппелями, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.9, вариант Е.9-1Ц-44, Е.9-1К-44 |
| ВР1 | Вентильный блок и фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/4˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.9, вариант Е.9-1Ц-43, Е.9-1К-43, типоразмер с резьбой К1/4˝ |
| ВР2 | Вентильный блок и фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/2˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.9, вариант Е.9-1Ц-43, Е.9-1К-43, типоразмер с резьбой К1/2˝ |
| НК1 | Ниппель с штуцерным переходником и накидной гайкой, кронштейн с элементами крепежа. | Рисунок Е.10, вариант Е.10-2 |
| НК2 | Ниппели с штуцерными переходниками и накидными гайками, два кронштейна с элементами крепежа. | Рисунок Е.10, вариант Е.10-1 |
| НК3 | Ниппель (привариваемый) с накидной гайкой, с кронштейном и элементами крепежа | Рисунок Е.11, вариант Е.11-1 |

| Продолжение таблицы И.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код комплекта | Состав комплекта | Применяемость |
| ФК | Фланцевый патрубок (привариваемый) с элементами уплотнения и крепежа | Рисунок. Е.12, вариант Е12-1 |
| РД | Разделитель атмосферного давления | Применяется только по предварительно согласованному заказу для датчиков Курант-ДИ моделей 1104 и 1105 - см. рисунок Е.2 |

- Приложение К  (справочное)

Коды длины и диаметра кабеля

Таблица К.1 Коды длины и диаметра кабеля

| Код | Длина кабеля |
| --- | --- |
| А | 15 см |
| Б | 25 см |
| В | 35 см |
| Г | 45 см |
| Д | 50 см |
| Е | 1м |
| Ж | 1,5 м |
| З | 2,0 м |
| И | 3,0 м |
| К | 5,0 м |
| Л | 10 м |
| М* | ХХ |
| Код | **Диаметр кабеля |

Примечание – *М длина кабеля ХХ определяется в заказе.

**Диаметр кабеля обозначается кодами через дробь: L/Х, где L – длина, Х – диаметр кабеля

- Приложение Л (справочное)

Перечень оборудования и контрольно-измерительных приборов,

необходимых для поверки датчиков

Барометр М67. Пределы измерений 610 - 9000 мм рт. ст.

Точность измерения ±0,8 мм рт. ст.

Вакуумметр теплоэлектрический ВТБ-1. Пределы измерений (2∙10-3 – 750) мм рт. ст.

Задатчик избыточного давления «Воздух-1600». Диапазон задания выходного давления (0,005 - 16) кПа с блоком опорного давления (ОД) и (0,02 - 16) кПа без блока ОД.

Класс точности соответственно 0,02 и 0,05.

Задатчик избыточного давления «Воздух-2,5». Диапазон задания выходного давления  (25 - 250) кПа. Класс точности 0,02 и 0,05.

Задатчик избыточного давления «Воздух-6,3».  Диапазон  задания  выходного давления (63 - 630) кПа. Класс точности 0,02 и 0,05.

Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ. Класс точности 0,06%; 0,1%; 0,15% для пределов измерений от 0,16 до 16 МПа.

Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5. Класс точности 0,05 в пределах измерения (0,01-0,25) МПа.

Манометр абсолютного давления МПА-15. Предел допускаемой основной погрешности 0,01% в пределах измерения давления (133 - .400) кПа; 13,3 Pа в пределах 20 – 133 кПа;  6,65 кПа в пределах 0 – 20 кПа.

Манометр грузопоршневой МП-2,5. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и 0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 25 кПа до 0,25 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-6. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и

0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 0,06 до 0,6 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-60. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и 0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 0,6 до 6 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-600. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и  0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 6 до 60 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-2500. Предел допускаемой основной погрешности
0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 25 до 250 МПа.

Манометр МТИ и вакуумметр ВТИ для точных измерений. Предел допускаемой основной погрешности 0,6 и 1,0 % соответственно для пределов измерения 0,1 и 160 МПа.

Преобразователи давления измерительные ИПД. Пределы допускаемой основной

погрешности 0,06 %; 0,1 %; 0,15 % для пределов измерений от 0,16 до 16 МПа.

Источник постоянного напряжения Б5-45. Напряжение до 50 В.

Катушка сопротивления измерительная Р331 100 Ом. Класс точности 0,01.

Магазин сопротивления Р33. Сопротивление до 100 кОм. Класс точности 0,2/6∙10-6.

Ампервольтметр Р-386. Класс точности 0,05 при измерении постоянного тока до 100 мА;

0,5 при измерении переменного напряжения до 300 В.

Вольтметр универсальный Щ31. Класс точности 0,015.

Вольтметр цифровой В7-34. Класс точности 0,01.

Мультиметр цифровой LP-235. Пределы измерения: ёмкости до 20 мкФ, индуктивности - до 200 мГн.

Осциллограф электронно-лучевой С1-76. Чувствительность 0,2  мВ/см.

Мегаомметр М1102/1. Напряжение 500 В.

Камера климатическая 3101-01 Feutron.

Термокамера МС-71. Диапазон температур в камере от минус 80 до плюс 100 С.

Стабильность поддержания температуры ± 0,5 С.

Вибрационный электродинамический cтенд ST-5300.

Ударный стенд SPS-80.

Штангенциркуль. Верхний предел измерения 250 мм. Цена деления 0,1 мм.

Весы настольные гиревые. Предел взвешивания  20 кг, погрешность не более 50 г.

Термометр стеклянный ртутный. Предел измерения от 0 до 55 С.

Баллон стальной малой или средней емкости со сжатым воздухом.

Редукционная установка для подвода и сброса давления.

Вакуумный насос ВН-2. Разрежение 1,33 – 2,66 гПа.

Примечания

1 - Допускается использование другого испытательного оборудования и образцовых средств измерений, с характеристиками не хуже указанных.

2 - Выбор средств измерения давления определяется характеристиками датчика.

- Приложение М (справочное)

Перечень ссылочных документов

| Обозначение документа | Наименование документа | Номер пункта ТУ |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования | 1.6.4 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | 2.1 |
| ГОСТ 12.3.019-80 | ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности | 2.8 |
| ГОСТ Р 27.403-2009 | Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы | 4.5.4 4.5.6 |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия | 1.6.5 |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) | 1.2.16, 1.5.1, 5.2.22, приложения А, В |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | Введение, 6.2, 6.3, приложения А, В |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры | 2.2 |
| ГОСТ 22520-85 | Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия | 1.1.1 |
| ГОСТ 25164-96 | Соединения приборов с внешними гидравлическими и газовыми линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования | Приложения В, Е |
| ГОСТ Р 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия | Введение, 1.2.14, 1.2.15, 1.3.12, 2.1, приложения А, В |
| РТМ 27-72-15-82 | Машины и оборудование продовольственные. Порядок применения металлов, синтетических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами | 1.1.2 |